## Brick_8kv
Vset | HEX equivalent of Vcntrl value | [7 empty] | Float values |  | EEPROM Storage |  | Test
X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 10000 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 000000 | 0000 | 100 | 0
200 | 327 | 65400 | 40000 | 2 | 500 | 1506 | 419100 | 130000 | 8.52 | -1377 | 014CD0 | 8561 | 200 | 327 | 32768 | 31391
300 | 1179 | 353700 | 90000 | 2 | 700 | 3087 | 1116900 | 250000 | 7.29 | -1008 | 011CC4 | 83F0 | 300 | 1179
400 | 1908 | 763200 | 160000 | 2 | 900 | 4479 | 2048700 | 410000 | 6.63 | -744 | 0102FC | 82E8 | 400 | 1908
500 | 2571 | 1285500 | 250000 | 2 | 1100 | 5814 | 3231300 | 610000 | 6.72 | -789 | 010680 | 8315 | 500 | 2571
600 | 3243 | 1945800 | 360000 | 2 | 1300 | 7182 | 4703100 | 850000 | 6.96 | -933 | 010FE0 | 83A5 | 600 | 3243
700 | 3939 | 2757300 | 490000 | 2 | 1500 | 8615 | 6498100 | 1130000 | 7.37 | -1220 | 011FE4 | 84C4 | 700 | 3939
800 | 4676 | 3740800 | 640000 | 2 | 1700 | 10056 | 8582800 | 1450000 | 7.04 | -956 | 011300 | 83BC | 800 | 4676
900 | 5380 | 4842000 | 810000 | 2 | 1900 | 11514 | 10976000 | 1810000 | 7.54 | -1406 | 012688 | 857E | 900 | 5380
1000 | 6134 | 6134000 | 1000000 | 2 | 2100 | 13013 | 13700900 | 2210000 | 7.45 | -1316 | 012304 | 8524 | 1000 | 6134
1100 | 6879 | 7566900 | 1210000 | 2 | 2300 | 14512 | 16726500 | 2650000 | 7.54 | -1415 | 012688 | 8587 | 1100 | 6879
1200 | 7633 | 9159600 | 1440000 | 2 | 2500 | 16019 | 20061400 | 3130000 | 7.53 | -1403 | 012624 | 857B | 1200 | 7633
1300 | 8386 | 10901800 | 1690000 | 2 | 2700 | 17534 | 23709000 | 3650000 | 7.62 | -1520 | 0129A8 | 85F0 | 1300 | 8386
1400 | 9148 | 12807200 | 1960000 | 2 | 2900 | 19049 | 27658700 | 4210000 | 7.53 | -1394 | 012624 | 8572 | 1400 | 9148
1500 | 9901 | 14851500 | 2250000 | 2 | 3100 | 20572 | 31925100 | 4810000 | 7.7 | -1649 | 012CC8 | 8671 | 1500 | 9901
1600 | 10671 | 17073600 | 2560000 | 2 | 3300 | 22104 | 36509700 | 5450000 | 7.62 | -1521 | 0129A8 | 85F1 | 1600 | 10671
1700 | 11433 | 19436100 | 2890000 | 2 | 3500 | 23627 | 41385300 | 6130000 | 7.61 | -1504 | 012944 | 85E0 | 1700 | 11433
1800 | 12194 | 21949200 | 3240000 | 2 | 3700 | 25158 | 46580800 | 6850000 | 7.7 | -1666 | 012CC8 | 8682 | 1800 | 12194
1900 | 12964 | 24631600 | 3610000 | 2 | 3900 | 26698 | 52099600 | 7610000 | 7.7 | -1666 | 012CC8 | 8682 | 1900 | 12964
2000 | 13734 | 27468000 | 4000000 | 2 | 4100 | 28238 | 57926400 | 8410000 | 7.7 | -1666 | 012CC8 | 8682 | 2000 | 13734
2100 | 14504 | 30458400 | 4410000 | 2 | 4300 | 29778 | 64061200 | 9250000 | 7.7 | -1666 | 012CC8 | 8682 | 2100 | 14504
2200 | 15274 | 33602800 | 4840000 | 2 | 4500 | 31326 | 70522400 | 10130000 | 7.78 | -1842 | 012FE8 | 8732 | 2200 | 15274
2300 | 16052 | 36919600 | 5290000 | 2 | 4700 | 32874 | 77292400 | 11050000 | 7.7 | -1658 | 012CC8 | 867A | 2300 | 16052
2400 | 16822 | 40372800 | 5760000 | 2 | 4900 | 34414 | 84352800 | 12010000 | 7.7 | -1658 | 012CC8 | 867A | 2400 | 16822
2500 | 17592 | 43980000 | 6250000 | 2 | 5100 | 35953 | 91718600 | 13010000 | 7.69 | -1633 | 012C64 | 8661 | 2500 | 17592
2600 | 18361 | 47738600 | 6760000 | 2 | 5300 | 37501 | 99416600 | 14050000 | 7.79 | -1893 | 01304C | 8765 | 2600 | 18361
2700 | 19140 | 51678000 | 7290000 | 2 | 5500 | 39049 | 107423200 | 15130000 | 7.69 | -1623 | 012C64 | 8657 | 2700 | 19140
2800 | 19909 | 55745200 | 7840000 | 2 | 5700 | 40588 | 115714300 | 16250000 | 7.7 | -1651 | 012CC8 | 8673 | 2800 | 19909
2900 | 20679 | 59969100 | 8410000 | 2 | 5900 | 42136 | 124340100 | 17410000 | 7.78 | -1883 | 012FE8 | 875B | 2900 | 20679
3000 | 21457 | 64371000 | 9000000 | 2 | 6100 | 43684 | 133274700 | 18610000 | 7.7 | -1643 | 012CC8 | 866B | 3000 | 21457
3100 | 22227 | 68903700 | 9610000 | 2 | 6300 | 45224 | 142494100 | 19850000 | 7.7 | -1643 | 012CC8 | 866B | 3100 | 22227
3200 | 22997 | 73590400 | 10240000 | 2 | 6500 | 46772 | 152047900 | 21130000 | 7.78 | -1899 | 012FE8 | 876B | 3200 | 22997
3300 | 23775 | 78457500 | 10890000 | 2 | 6700 | 48320 | 161910500 | 22450000 | 7.7 | -1635 | 012CC8 | 8663 | 3300 | 23775
3400 | 24545 | 83453000 | 11560000 | 2 | 6900 | 49868 | 172083500 | 23810000 | 7.78 | -1907 | 012FE8 | 8773 | 3400 | 24545
3500 | 25323 | 88630500 | 12250000 | 2 | 7100 | 51416 | 182565300 | 25210000 | 7.7 | -1627 | 012CC8 | 865B | 3500 | 25323
3600 | 26093 | 93934800 | 12960000 | 2 | 7300 | 52964 | 193357500 | 26650000 | 7.78 | -1915 | 012FE8 | 877B | 3600 | 26093
3700 | 26871 | 99422700 | 13690000 | 2 | 7500 | 54520 | 204488900 | 28130000 | 7.78 | -1915 | 012FE8 | 877B | 3700 | 26871
3800 | 27649 | 105066200 | 14440000 | 2 | 7700 | 56068 | 215900300 | 29650000 | 7.7 | -1611 | 012CC8 | 864B | 3800 | 27649
3900 | 28419 | 110834100 | 15210000 | 2 | 7900 | 57616 | 227622100 | 31210000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 3900 | 28419
4000 | 29197 | 116788000 | 16000000 | 2 | 8100 | 59172 | 239685500 | 32810000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4000 | 29197
4100 | 29975 | 122897500 | 16810000 | 2 | 8300 | 60728 | 252060100 | 34450000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4100 | 29975
4200 | 30753 | 129162600 | 17640000 | 2 | 8500 | 62276 | 264711500 | 36130000 | 7.7 | -1587 | 012CC8 | 8633 | 4200 | 30753
4300 | 31523 | 135548900 | 18490000 | 2 | 8700 | 63832 | 277708500 | 37850000 | 7.86 | -2275 | 013308 | 88E3 | 4300 | 31523
4400 | 32309 | 142159600 | 19360000 | 2 | 8900 | 65396 | 291051100 | 39610000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4400 | 32309
4500 | 33087 | 148891500 | 20250000 | 2 | 9100 | 66952 | 304670500 | 41410000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4500 | 33087
4600 | 33865 | 155779000 | 21160000 | 2 | 9300 | 68508 | 318601100 | 43250000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4600 | 33865
4700 | 34643 | 162822100 | 22090000 | 2 | 9500 | 70064 | 332842900 | 45130000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4700 | 34643
4800 | 35421 | 170020800 | 23040000 | 2 | 9700 | 71620 | 347395900 | 47050000 | 7.78 | -1923 | 012FE8 | 8783 | 4800 | 35421
4900 | 36199 | 177375100 | 24010000 | 2 | 9900 | 73201 | 362385100 | 49010000 | 8.03 | -3148 | 0139AC | 8C4C | 4900 | 36199
5000 | 37002 | 185010000 | 25000000 | 2 | 10100 | 74782 | 377688000 | 51010000 | 7.78 | -1898 | 012FE8 | 876A | 5000 | 37002
5100 | 37780 | 192678000 | 26010000 | 2 | 10300 | 76338 | 393179600 | 53050000 | 7.78 | -1898 | 012FE8 | 876A | 5100 | 37780
5200 | 38558 | 200501600 | 27040000 | 2 | 10500 | 77902 | 409024800 | 55130000 | 7.86 | -2314 | 013308 | 890A | 5200 | 38558
5300 | 39344 | 208523200 | 28090000 | 2 | 10700 | 79466 | 425182000 | 57250000 | 7.78 | -1890 | 012FE8 | 8762 | 5300 | 39344
5400 | 40122 | 216658800 | 29160000 | 2 | 10900 | 81022 | 441608800 | 59410000 | 7.78 | -1890 | 012FE8 | 8762 | 5400 | 40122
5500 | 40900 | 224950000 | 30250000 | 2 | 11100 | 82587 | 458397200 | 61610000 | 7.87 | -2385 | 01336C | 8951 | 5500 | 40900
5600 | 41687 | 233447200 | 31360000 | 2 | 11300 | 84152 | 475497700 | 63850000 | 7.78 | -1881 | 012FE8 | 8759 | 5600 | 41687
5700 | 42465 | 242050500 | 32490000 | 2 | 11500 | 85716 | 492906300 | 66130000 | 7.86 | -2337 | 013308 | 8921 | 5700 | 42465
5800 | 43251 | 250855800 | 33640000 | 2 | 11700 | 87280 | 510626900 | 68450000 | 7.78 | -1873 | 012FE8 | 8751 | 5800 | 43251
5900 | 44029 | 259771100 | 34810000 | 2 | 11900 | 88844 | 528661100 | 70810000 | 7.86 | -2345 | 013308 | 8929 | 5900 | 44029
6000 | 44815 | 268890000 | 36000000 | 2 | 12100 | 90408 | 547007300 | 73210000 | 7.78 | -1865 | 012FE8 | 8749 | 6000 | 44815
6100 | 45593 | 278117300 | 37210000 | 2 | 12300 | 91973 | 565673300 | 75650000 | 7.87 | -2414 | 01336C | 896E | 6100 | 45593
6200 | 46380 | 287556000 | 38440000 | 2 | 12500 | 93546 | 584701800 | 78130000 | 7.86 | -2352 | 013308 | 8930 | 6200 | 46380
6300 | 47166 | 297145800 | 39690000 | 2 | 12700 | 95118 | 604038600 | 80650000 | 7.86 | -2352 | 013308 | 8930 | 6300 | 47166
6400 | 47952 | 306892800 | 40960000 | 2 | 12900 | 96690 | 623689800 | 83210000 | 7.86 | -2352 | 013308 | 8930 | 6400 | 47952
6500 | 48738 | 316797000 | 42250000 | 2 | 13100 | 98254 | 643602600 | 85810000 | 7.78 | -1832 | 012FE8 | 8728 | 6500 | 48738
6600 | 49516 | 326805600 | 43560000 | 2 | 13300 | 99819 | 663835700 | 88450000 | 7.87 | -2426 | 01336C | 897A | 6600 | 49516
6700 | 50303 | 337030100 | 44890000 | 2 | 13500 | 101392 | 684435300 | 91130000 | 7.86 | -2359 | 013308 | 8937 | 6700 | 50303
6800 | 51089 | 347405200 | 46240000 | 2 | 13700 | 102964 | 705342700 | 93850000 | 7.86 | -2359 | 013308 | 8937 | 6800 | 51089
6900 | 51875 | 357937500 | 47610000 | 2 | 13900 | 104536 | 726564500 | 96610000 | 7.86 | -2359 | 013308 | 8937 | 6900 | 51875
7000 | 52661 | 368627000 | 49000000 | 2 | 14100 | 106100 | 748043900 | 99410000 | 7.78 | -1799 | 012FE8 | 8707 | 7000 | 52661
7100 | 53439 | 379416900 | 50410000 | 2 | 14300 | 107665 | 769844100 | 102250000 | 7.87 | -2438 | 01336C | 8986 | 7100 | 53439
7200 | 54226 | 390427200 | 51840000 | 2 | 14500 | 109246 | 792073200 | 105130000 | 7.94 | -2942 | 013628 | 8B7E | 7200 | 54226
7300 | 55020 | 401646000 | 53290000 | 2 | 14700 | 110826 | 814610400 | 108050000 | 7.86 | -2358 | 013308 | 8936 | 7300 | 55020
7400 | 55806 | 412964400 | 54760000 | 2 | 14900 | 112398 | 837404400 | 111010000 | 7.86 | -2358 | 013308 | 8936 | 7400 | 55806
7500 | 56592 | 424440000 | 56250000 | 2 | 15100 | 113971 | 860520400 | 114010000 | 7.87 | -2433 | 01336C | 8981 | 7500 | 56592
7600 | 57379 | 436080400 | 57760000 | 2 | 15300 | 115544 | 883950900 | 117050000 | 7.86 | -2357 | 013308 | 8935 | 7600 | 57379
7700 | 58165 | 447870500 | 59290000 | 2 | 15500 | 117116 | 907688300 | 120130000 | 7.86 | -2357 | 013308 | 8935 | 7700 | 58165
7800 | 58951 | 459817800 | 60840000 | 2 | 15700 | 118688 | 931740100 | 123250000 | 7.86 | -2357 | 013308 | 8935 | 7800 | 58951
7900 | 59737 | 471922300 | 62410000 | 2 | 15900 | 120261 | 956114300 | 126410000 | 7.87 | -2436 | 01336C | 8984 | 7900 | 59737
8000 | 60524 | 484192000 | 64000000 | 2 | 15900 | 120261 | 956114300 | 126410000 | 7.87 | -2436 | 01336C | 8984 | 8000 | 60524
[9 empty] | 7.62 | -3300 |  |  | 8001 | 57667.62
Note on B1: Copy the file from clamp_03Brick.xls get the file column C.start at 400

## Vplus0
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 400000000 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | 50 | 0
200 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 900000000 | 2 | 50000 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | 100 | 0 |  | 0 | 0
300 | 0 | 42848 | 152.469 | 6532991.712 | 1835951104 | 2 | 72848 | 152.469 | 6532991.712 | 2735951104 | 0.011867 | -356.0142 | 0 | 000076 | 8164 | 42759 | 151.4128 | -42607.5872
400 | 0 | 43143 | 202.166 | 8722047.738 | 1861318449 | 2 | 85991 | 354.635 | 15255039.45 | 3697269553 | 0.16846 | -7065.8939 | 0 | 000694 | 9B99 | 200 | -7032.201 | -7232.201
500 | 0 | 43454 | 251.799 | 10941673.746 | 1888250116 | 2 | 86597 | 453.965 | 19663721.484 | 3749568565 | 0.15959 | -6683.0961 | 0 | 00063B | 9A1B | 43342 | 233.9247 | -43108.0753
600 | 0 | 43751 | 301.892 | 13208076.892 | 1914150001 | 2 | 87205 | 553.691 | 24149750.638 | 3802400117 | 0.16866 | -7077.296 | 0 | 000696 | 9BA5 | 300 | -7026.697 | -7326.697
700 | 0 | 44054 | 352.016 | 15507712.864 | 1940754916 | 2 | 87805 | 653.908 | 28715789.756 | 3854904917 | 0.16543 | -6935.6497 | 0 | 000676 | 9B17 | 350 | -6877.7507 | -7227.7507
800 | 0 | 44354 | 402.219 | 17840021.526 | 1967277316 | 2 | 88408 | 754.235 | 33347734.39 | 3908032232 | 0.16734 | -7020.1272 | 0 | 000689 | 9B6C | 400 | -6953.1899 | -7353.1899
900 | 0 | 44641 | 451.654 | 20162286.214 | 1992818881 | 2 | 88995 | 853.873 | 38002307.74 | 3960096197 | 0.17225 | -7237.6416 | 0 | 0006BA | 9C45 | 450 | -7160.1303 | -7610.1303
1000 | 0 | 44954 | 502.035 | 22568481.39 | 2020862116 | 2 | 89595 | 953.689 | 42730767.604 | 4013680997 | 0.16096 | -6733.8355 | 0 | 000649 | 9A4D | 500 | -6653.3547 | -7153.3547
1100 | 0 | 45253 | 552.555 | 25004771.415 | 2047834009 | 2 | 90207 | 1054.59 | 47573252.805 | 4068696125 | 0.16896 | -7093.5372 | 0 | 000699 | 9BB5 | 550 | -7000.6074 | -7550.6074
1200 | 0 | 45622 | 612.346 | 27936449.212 | 2081366884 | 2 | 90875 | 1164.901 | 52941220.627 | 4129200893 | 0.16204 | -6780.0253 | 0 | 000654 | 9A7C | 600 | -6682.8041 | -7282.8041
1300 | 0 | 45854 | 653.243 | 29953804.522 | 2102589316 | 2 | 91476 | 1265.589 | 57890253.734 | 4183956200 | 0.17628 | -7429.908 | 0 | 0006E2 | 9D05 | 650 | -7315.3259 | -7965.3259
1400 | 0 | 46146 | 703.654 | 32470817.484 | 2129453316 | 2 | 92000 | 1356.897 | 62424622.006 | 4232042632 | 0.17264 | -7263.0104 | 0 | 0006BE | 9C5F | 700 | -7142.1621 | -7842.1621
1500 | 0 | 46455 | 753.675 | 35011972.125 | 2158067025 | 2 | 92601 | 1457.329 | 67482789.609 | 4287520341 | 0.16188 | -6766.4724 | 0 | 000652 | 9A6E | 750 | -6645.0622 | -7395.0622
1600 | 0 | 46754 | 803.86 | 37583670.44 | 2185936516 | 2 | 93209 | 1557.535 | 72595642.565 | 4344003541 | 0.16784 | -7043.4627 | 0 | 00068E | 9B83 | 800 | -6909.1885 | -7709.1885
1700 | 0 | 47054 | 854.065 | 40187174.51 | 2214078916 | 2 | 93808 | 1657.925 | 77770844.95 | 4400015432 | 0.16735 | -7020.4219 | 0 | 000689 | 9B6C | 850 | -6878.1744 | -7728.1744
1800 | 0 | 47353 | 903.885 | 42801666.405 | 2242306609 | 2 | 94407 | 1757.95 | 82988840.915 | 4456385525 | 0.16662 | -6986.1701 | 0 | 000682 | 9B4A | 900 | -6836.2102 | -7736.2102
1900 | 0 | 47649 | 953.819 | 45448521.531 | 2270427201 | 2 | 95002 | 1857.704 | 88250187.936 | 4512733810 | 0.1687 | -7084.3741 | 0 | 000696 | 9BAC | 950 | -6924.113 | -7874.113
2000 | 0 | 47959 | 1003.78 | 48140285.02 | 2300065681 | 2 | 95608 | 1957.599 | 93588806.551 | 4570492882 | 0.16116 | -6725.509 | 0 | 00064B | 9A45 | 1000 | -6564.3445 | -7564.3445
2100 | 0 | 48255 | 1053.7 | 50846293.5 | 2328545025 | 2 | 96214 | 2057.48 | 98986578.52 | 4628610706 | 0.16865 | -7084.4405 | 0 | 000696 | 9BAC | 1050 | -6907.3595 | -7957.3595
2200 | 0 | 48557 | 1103.54 | 53584591.78 | 2357782249 | 2 | 96812 | 2157.24 | 104430885.28 | 4686327274 | 0.16503 | -6909.9728 | 0 | 000672 | 9AFD | 1100 | -6728.4364 | -7828.4364
2300 | 0 | 48855 | 1153.42 | 56350334.1 | 2386811025 | 2 | 97412 | 2256.96 | 109934925.88 | 4744593274 | 0.16738 | -7024.0545 | 0 | 000689 | 9B70 | 1150 | -6831.5646 | -7981.5646
2400 | 0 | 49182 | 1210.92 | 59555467.44 | 2418869124 | 2 | 98037 | 2364.34 | 115905801.54 | 4805680149 | 0.17584 | -7437.291 | 0 | 0006DE | 9D0D | 1200 | -7226.2818 | -8426.2818
2500 | 0 | 49470 | 1254.14 | 62042305.8 | 2447280900 | 2 | 98652 | 2465.06 | 121597773.24 | 4866150024 | 0.15007 | -6169.7954 | 0 | 0005DC | 9819 | 1250 | -5982.2086 | -7232.2086
2600 | 0 | 49774 | 1304.46 | 64928192.04 | 2477451076 | 2 | 99244 | 2558.6 | 126970497.84 | 4924731976 | 0.16553 | -6934.4468 | 0 | 000677 | 9B16 | 1300 | -6719.2626 | -8019.2626
2700 | 0 | 50071 | 1354.16 | 67804145.36 | 2507105041 | 2 | 99845 | 2658.62 | 132732337.4 | 4984556117 | 0.16734 | -7024.7245 | 0 | 000689 | 9B70 | 1350 | -6798.8154 | -8148.8154
2800 | 0 | 50368 | 1404.48 | 70740848.64 | 2536935424 | 2 | 100439 | 2758.64 | 138544994 | 5044040465 | 0.16943 | -7129.2498 | 0 | 00069E | 9BD9 | 1400 | -6892.0512 | -8292.0512
2900 | 0 | 50670 | 1454.14 | 73681273.8 | 2567448900 | 2 | 101038 | 2858.62 | 144422122.44 | 5104384324 | 0.16444 | -6877.8872 | 0 | 00066C | 9ADD | 1450 | -6639.4534 | -8089.4534
3000 | 0 | 50982 | 1504.33 | 76693752.06 | 2599164324 | 2 | 101652 | 2958.47 | 150375025.86 | 5166613224 | 0.16087 | -6696.909 | 0 | 000648 | 9A28 | 1500 | -6455.611 | -7955.611
3100 | 0 | 51283 | 1554.06 | 79696858.98 | 2629946089 | 2 | 102265 | 3058.39 | 156390611.04 | 5229110413 | 0.16522 | -6918.7094 | 0 | 000674 | 9B06 | 1550 | -6662.6247 | -8212.6247
3200 | 0 | 51583 | 1604.15 | 82746869.45 | 2660805889 | 2 | 102866 | 3158.21 | 162443728.43 | 5290751978 | 0.16697 | -7008.4916 | 0 | 000685 | 9B60 | 1600 | -6741.3449 | -8341.3449
3300 | 0 | 51882 | 1654.1 | 85818016.2 | 2691741924 | 2 | 103465 | 3258.25 | 168564885.65 | 5352547813 | 0.16706 | -7013.1438 | 0 | 000686 | 9B65 | 1650 | -6737.5 | -8387.5
3400 | 0 | 52185 | 1704.21 | 88934198.85 | 2723274225 | 2 | 104067 | 3358.31 | 174752215.05 | 5415016149 | 0.16538 | -6926.1212 | 0 | 000675 | 9B0E | 1700 | -6644.976 | -8344.976
3500 | 0 | 52488 | 1754.21 | 92074974.48 | 2754990144 | 2 | 104673 | 3458.42 | 181009173.33 | 5478264369 | 0.16502 | -6907.1761 | 0 | 000672 | 9AFB | 1750 | -6618.3973 | -8368.3973
3600 | 0 | 52822 | 1818.47 | 96055222.34 | 2790163684 | 2 | 105310 | 3572.68 | 188130196.82 | 5545153828 | 0.1924 | -8344.2298 | 0 | 000783 | A098 | 1800 | -7997.9184 | -9797.9184
3700 | 0 | 53088 | 1853.77 | 98412941.76 | 2818335744 | 2 | 105910 | 3672.24 | 194468164.1 | 5608499428 | 0.13271 | -5191.3668 | 0 | 00052F | 9447 | 1850 | -4945.8593 | -6795.8593
3800 | 0 | 53390 | 1903.84 | 101646017.6 | 2850492100 | 2 | 106478 | 3757.61 | 200058959.36 | 5668827844 | 0.16579 | -6947.9391 | 0 | 000679 | 9B23 | 1900 | -6632.9292 | -8532.9292
3900 | 0 | 53688 | 1953.59 | 104884339.92 | 2882401344 | 2 | 107078 | 3857.43 | 206530357.52 | 5732893444 | 0.16695 | -7009.4234 | 0 | 000685 | 9B61 | 1950 | -6683.8781 | -8633.8781
4000 | 0 | 53991 | 2003.42 | 108166649.22 | 2915028081 | 2 | 107679 | 3957.01 | 213050989.14 | 5797429425 | 0.16446 | -6875.694 | 0 | 00066C | 9ADB | 2000 | -6546.7831 | -8546.7831
4100 | 0 | 54290 | 2053.48 | 111483429.2 | 2947404100 | 2 | 108281 | 4056.9 | 219650078.42 | 5862432181 | 0.16742 | -7036.0096 | 0 | 00068A | 9B7C | 2050 | -6692.7889 | -8742.7889
4200 | 0 | 54599 | 2103.33 | 114839714.67 | 2981050801 | 2 | 108889 | 4156.81 | 226323143.87 | 5928454901 | 0.16133 | -6704.9553 | 0 | 00064D | 9A30 | 2100 | -6366.1689 | -8466.1689
4300 | 0 | 54896 | 2153.45 | 118215791.2 | 3013570816 | 2 | 109495 | 4256.78 | 233055505.87 | 5994621617 | 0.16875 | -7110.481 | 0 | 000697 | 9BC6 | 2150 | -6747.6595 | -8897.6595
4400 | 0 | 55200 | 2203.19 | 121616088 | 3047040000 | 2 | 110096 | 4356.64 | 239831879.2 | 6060610816 | 0.16362 | -6828.5468 | 0 | 000664 | 9AAC | 2200 | -6468.5863 | -8668.5863
4500 | 0 | 55498 | 2253.66 | 125073622.68 | 3080028004 | 2 | 110698 | 4456.85 | 246689710.68 | 6127068004 | 0.16936 | -7145.6154 | 0 | 00069D | 9BE9 | 2250 | -6764.5499 | -9014.5499
4600 | 0 | 55796 | 2300.41 | 128353676.36 | 3113193616 | 2 | 111294 | 4554.07 | 253427299.04 | 6193221620 | 0.15688 | -6452.8215 | 0 | 000620 | 9934 | 2300 | -6091.9994 | -8391.9994
4700 | 0 | 56096 | 2353.97 | 132048301.12 | 3146761216 | 2 | 111892 | 4654.38 | 260401977.48 | 6259954832 | 0.17853 | -7661.0359 | 0 | 0006F9 | 9DED | 2350 | -7241.4825 | -9591.4825
4800 | 0 | 56416 | 2411.82 | 136065237.12 | 3182765056 | 2 | 112512 | 4765.79 | 268113538.24 | 6329526272 | 0.18078 | -7787.135 | 0 | 00070F | 9E6B | 2400 | -7353.26 | -9753.26
4900 | 0 | 56699 | 2453.46 | 139108728.54 | 3214776601 | 2 | 113115 | 4865.28 | 275173965.66 | 6397541657 | 0.14714 | -5889.1066 | 0 | 0005BF | 9701 | 2450 | -5528.619 | -7978.619
5000 | 0 | 57001 | 2502.96 | 142671222.96 | 3249114001 | 2 | 113700 | 4956.42 | 281779951.5 | 6463890602 | 0.16391 | -6839.9191 | 0 | 000667 | 9AB7 | 2500 | -6430.1509 | -8930.1509
5100 | 0 | 57286 | 2552.57 | 146226525.02 | 3281685796 | 2 | 114287 | 5055.53 | 288897747.98 | 6530799797 | 0.17407 | -7419.2141 | 0 | 0006CC | 9CFB | 2550 | -6975.3351 | -9525.3351
5200 | 0 | 57602 | 2602.83 | 149928213.66 | 3317990404 | 2 | 114888 | 5155.4 | 296154738.68 | 6599676200 | 0.15905 | -6558.8046 | 0 | 000636 | 999E | 2600 | -6145.2729 | -8745.2729
5300 | 0 | 57899 | 2652.12 | 153555095.88 | 3352294201 | 2 | 115501 | 5254.95 | 303483309.54 | 6670284605 | 0.16596 | -6956.7746 | 0 | 00067B | 9B2C | 2650 | -6516.9817 | -9166.9817
5400 | 0 | 58204 | 2702.5 | 157296310 | 3387705616 | 2 | 116103 | 5354.62 | 310851405.88 | 6739999817 | 0.16518 | -6911.6558 | 0 | 000673 | 9AFF | 2700 | -6465.6689 | -9165.6689
5500 | 0 | 58495 | 2752.04 | 160980579.8 | 3421665025 | 2 | 116699 | 5454.54 | 318276889.8 | 6809370641 | 0.17024 | -7206.181 | 0 | 0006A6 | 9C26 | 2750 | -6738.0195 | -9488.0195
5600 | 0 | 58803 | 2801.6 | 164742484.8 | 3457792809 | 2 | 117298 | 5553.64 | 325723064.6 | 6879457834 | 0.16091 | -6660.3373 | 0 | 000649 | 9A04 | 2800 | -6209.7918 | -9009.7918
5700 | 0 | 59101 | 2851.43 | 168522364.43 | 3492928201 | 2 | 117904 | 5653.03 | 333264849.23 | 6950721010 | 0.16721 | -7031.1298 | 0 | 000688 | 9B77 | 2850 | -6554.5678 | -9404.5678
5800 | 0 | 59396 | 2901.32 | 172326802.72 | 3527884816 | 2 | 118497 | 5752.75 | 340849167.15 | 7020813017 | 0.16912 | -7143.651 | 0 | 00069B | 9BE7 | 2900 | -6653.2069 | -9553.2069
5900 | 0 | 59706 | 2950.87 | 176184644.22 | 3564806436 | 2 | 119102 | 5852.19 | 348511446.94 | 7092691252 | 0.15984 | -6592.46 | 0 | 00063E | 99C0 | 2950 | -6120.9358 | -9070.9358
6000 | 0 | 60093 | 3002.79 | 180446659.47 | 3611168649 | 2 | 119799 | 5953.66 | 356631303.69 | 7175975085 | 0.13416 | -5059.2993 | 0 | 00053D | 93C3 | 3000 | -4656.8187 | -7656.8187
6100 | 0 | 60312 | 3050.71 | 183994421.52 | 3637537344 | 2 | 120405 | 6053.5 | 364441080.99 | 7248705993 | 0.21881 | -10146.3267 | 0 | 00088C | A7A2 | 3050 | -9478.9477 | -12528.9477
6200 | 0 | 60598 | 3100.34 | 187874403.32 | 3672117604 | 2 | 120910 | 6151.05 | 371868824.84 | 7309654948 | 0.17353 | -7415.3199 | 0 | 0006C7 | 9CF7 | 3100 | -6877.3724 | -9977.3724
6300 | 0 | 60909 | 3150.35 | 191884668.15 | 3709906281 | 2 | 121507 | 6250.69 | 379759071.47 | 7382023885 | 0.1608 | -6644.0522 | 0 | 000648 | 99F4 | 3150 | -6137.5201 | -9287.5201
6400 | 0 | 61211 | 3200.07 | 195879484.77 | 3746786521 | 2 | 122120 | 6350.42 | 387764152.92 | 7456692802 | 0.16464 | -6877.4496 | 0 | 00066E | 9ADD | 3200 | -6350.6152 | -9550.6152
6500 | 0 | 61512 | 3249.48 | 199882013.76 | 3783726144 | 2 | 122723 | 6449.55 | 395761498.53 | 7530512665 | 0.16415 | -6847.8885 | 0 | 000669 | 9ABF | 3250 | -6314.3918 | -9564.3918
6600 | 0 | 61812 | 3299.53 | 203950548.36 | 3820723344 | 2 | 123324 | 6549.01 | 403832562.12 | 7604449488 | 0.16683 | -7012.772 | 0 | 000684 | 9B64 | 3300 | -6462.222 | -9762.222
6700 | 0 | 62110 | 3349.03 | 208008253.3 | 3857652100 | 2 | 123922 | 6648.56 | 411958801.66 | 7678375444 | 0.16611 | -6967.8995 | 0 | 00067D | 9B37 | 3350 | -6411.4398 | -9761.4398
6800 | 0 | 62411 | 3398.69 | 212115641.59 | 3895132921 | 2 | 124521 | 6747.72 | 420123894.89 | 7752785021 | 0.16498 | -6898.0883 | 0 | 000671 | 9AF2 | 3400 | -6337.1448 | -9737.1448
6900 | 0 | 62708 | 3449.08 | 216284908.64 | 3932293264 | 2 | 125119 | 6847.77 | 428400550.23 | 7827426185 | 0.16966 | -7190.1662 | 0 | 0006A0 | 9C16 | 3450 | -6604.8278 | -10054.8278
7000 | 0 | 63014 | 3498.77 | 220471492.78 | 3970764196 | 2 | 125722 | 6947.85 | 436756401.42 | 7903057460 | 0.16239 | -6733.7975 | 0 | 000657 | 9A4D | 3500 | -6165.4478 | -9665.4478
7100 | 0 | 63315 | 3548.39 | 224666312.85 | 4008789225 | 2 | 126329 | 7047.16 | 445137805.63 | 7979553421 | 0.16485 | -6889.1193 | 0 | 000670 | 9AE9 | 3550 | -6303.9 | -9853.9
7200 | 0 | 63699 | 3611.4 | 230042568.6 | 4057562601 | 2 | 127014 | 7159.79 | 454708881.45 | 8066351826 | 0.16409 | -6840.876 | 0 | 000668 | 9AB8 | 3600 | -6250.1573 | -9850.1573
7300 | 0 | 63901 | 3648.27 | 233128101.27 | 4083337801 | 2 | 127600 | 7259.67 | 463170669.87 | 8140900402 | 0.18252 | -8015.2442 | 0 | 000721 | 9F4F | 3650 | -7349.0289 | -10999.0289
7400 | 0 | 64218 | 3698.05 | 237481374.9 | 4123951524 | 2 | 128119 | 7346.32 | 470609476.17 | 8207289325 | 0.15703 | -6386.4044 | 0 | 000622 | 98F2 | 3700 | -5805.376 | -9505.376
7500 | 0 | 64516 | 3747.66 | 241784032.56 | 4162314256 | 2 | 128734 | 7445.71 | 479265407.46 | 8286265780 | 0.16648 | -6992.7385 | 0 | 000680 | 9B50 | 3750 | -6368.4516 | -10118.4516
7600 | 0 | 64821 | 3797.36 | 246148672.56 | 4201762041 | 2 | 129337 | 7545.02 | 487932705.12 | 8364076297 | 0.16295 | -6765.2751 | 0 | 00065D | 9A6D | 3800 | -6146.062 | -9946.062
7700 | 0 | 65119 | 3846.82 | 250501071.58 | 4240484161 | 2 | 129940 | 7644.18 | 496649744.14 | 8442246202 | 0.16597 | -6961.1858 | 0 | 00067B | 9B31 | 3850 | -6322.1892 | -10172.1892
7800 | 0 | 65408 | 3896.16 | 254840033.28 | 4278206464 | 2 | 130527 | 7742.98 | 505341104.86 | 8518690625 | 0.17073 | -7270.7283 | 0 | 0006AB | 9C66 | 3900 | -6604.8944 | -10504.8944
7900 | 0 | 65535 | 3945.8 | 258588003 | 4294836225 | 2 | 130943 | 7841.96 | 513428036.28 | 8573042689 | 0.39087 | -21669.6126 | 0 | 000F44 | D4A5 | 3950 | -20125.6913 | -24075.6913
8000 | 0 | 65535 | 3996.21 | 261891622.35 | 4294836225 | 2 | 131070 | 7942.01 | 520479625.35 | 8589672450 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4000 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Vneg0
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | -10 | 0 | 0 | 100 | 2 | -10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | 50 | 0
200 | 0 | -20 | 0 | 0 | 400 | 2 | -30 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | 100 | 0 |  | 0 | 0
300 | 0 | 41000 | -157.196 | -6445036 | 1681000000 | 2 | 40980 | -157.196 | -6445036 | 1681000400 | -0.0038322 | -0.076644 | 0 | FFFFFFFFDA | 8000 | 150 | -0.65147 | -150.6515
400 | 0 | 40696 | -208.879 | -8500539.784 | 1656164416 | 2 | 81696 | -366.075 | -14945575.784 | 3337164416 | 0.17001 | -7127.6006 | 0 | 0006A4 | 9BD7 | 200 | -7093.5986 | -7293.5986
500 | 0 | 40397 | -259.604 | -10487222.788 | 1631917609 | 2 | 81093 | -468.483 | -18987762.572 | 3288082025 | 0.16965 | -7112.9078 | 0 | 0006A0 | 9BC8 | 250 | -7070.4956 | -7320.4956
600 | 0 | 40097 | -310.277 | -12441176.869 | 1607769409 | 2 | 80494 | -569.881 | -22928399.657 | 3239687018 | 0.16891 | -7083.0613 | 0 | 000699 | 9BAB | 300 | -7032.3883 | -7332.3883
700 | 0 | 39789 | -361.213 | -14372304.057 | 1583164521 | 2 | 79886 | -671.49 | -26813480.926 | 3190933930 | 0.16538 | -6941.3835 | 0 | 000675 | 9B1D | 350 | -6883.5016 | -7233.5016
800 | 0 | 39492 | -412.11 | -16275048.12 | 1559618064 | 2 | 79281 | -773.323 | -30647352.177 | 3142782585 | 0.17137 | -7179.8687 | 0 | 0006B1 | 9C0B | 400 | -7111.3205 | -7511.3205
900 | 0 | 39167 | -464.511 | -18193502.337 | 1534053889 | 2 | 78659 | -876.621 | -34468550.457 | 3093671953 | 0.16123 | -6779.5571 | 0 | 00064C | 9A7B | 450 | -6707.0018 | -7157.0018
1000 | 0 | 38883 | -515.313 | -20036915.379 | 1511887689 | 2 | 78050 | -979.824 | -38230417.716 | 3045941578 | 0.17888 | -7470.715 | 0 | 0006FC | 9D2E | 500 | -7381.2749 | -7881.2749
1100 | 0 | 38584 | -565.912 | -21835148.608 | 1488725056 | 2 | 77467 | -1081.225 | -41872063.987 | 3000612745 | 0.16923 | -7095.383 | 0 | 00069C | 9BB7 | 550 | -7002.3079 | -7552.3079
1200 | 0 | 38222 | -627.763 | -23994357.386 | 1460921284 | 2 | 76806 | -1193.675 | -45829505.994 | 2949646340 | 0.17086 | -7158.3401 | 0 | 0006AC | 9BF6 | 600 | -7055.8247 | -7655.8247
1300 | 0 | 37989 | -666.929 | -25335965.781 | 1443164121 | 2 | 76211 | -1294.692 | -49330323.167 | 2904085405 | 0.16809 | -7052.6679 | 0 | 000690 | 9B8C | 650 | -6943.4066 | -7593.4066
1400 | 0 | 37680 | -716.91 | -27013168.8 | 1419782400 | 2 | 75669 | -1383.839 | -52349134.581 | 2862946521 | 0.16175 | -6811.6805 | 0 | 000651 | 9A9B | 700 | -6698.4549 | -7398.4549
1500 | 0 | 37393 | -767.775 | -28709410.575 | 1398236449 | 2 | 75073 | -1484.685 | -55722579.375 | 2818018849 | 0.17723 | -7394.9351 | 0 | 0006EC | 9CE2 | 750 | -7262.0126 | -8012.0126
1600 | 0 | 37091 | -819.016 | -30378122.456 | 1375742281 | 2 | 74484 | -1586.791 | -59087533.031 | 2773978730 | 0.16967 | -7112.327 | 0 | 0006A0 | 9BC8 | 800 | -6976.5893 | -7776.5893
1700 | 0 | 36795 | -869.155 | -31980558.225 | 1353872025 | 2 | 73886 | -1688.171 | -62358680.681 | 2729614306 | 0.16939 | -7101.8054 | 0 | 00069D | 9BBD | 850 | -6957.8251 | -7807.8251
1800 | 0 | 36496 | -919.666 | -33564130.336 | 1331958016 | 2 | 73291 | -1788.821 | -65544688.561 | 2685830041 | 0.16893 | -7085.0488 | 0 | 000699 | 9BAD | 900 | -6933.009 | -7833.009
1900 | 0 | 36196 | -970.612 | -35132271.952 | 1310150416 | 2 | 72692 | -1890.278 | -68696402.288 | 2642108432 | 0.16982 | -7117.4167 | 0 | 0006A2 | 9BCD | 950 | -6956.0877 | -7906.0877
2000 | 0 | 35893 | -1021.48 | -36663981.64 | 1288307449 | 2 | 72089 | -1992.092 | -71796253.592 | 2598457865 | 0.16788 | -7047.2395 | 0 | 00068E | 9B87 | 1000 | -6879.3583 | -7879.3583
2100 | 0 | 35593 | -1072.31 | -38166729.83 | 1266861649 | 2 | 71486 | -2093.79 | -74830711.47 | 2555169098 | 0.16943 | -7102.9506 | 0 | 00069E | 9BBE | 1050 | -6925.0456 | -7975.0456
2200 | 0 | 35294 | -1123.07 | -39637632.58 | 1245666436 | 2 | 70887 | -2195.38 | -77804362.41 | 2512528085 | 0.16977 | -7114.7872 | 0 | 0006A1 | 9BCA | 1100 | -6928.0447 | -8028.0447
2300 | 0 | 34986 | -1174.34 | -41085459.24 | 1224020196 | 2 | 70280 | -2297.41 | -80723091.82 | 2469686632 | 0.16646 | -6998.1459 | 0 | 000680 | 9B56 | 1150 | -6806.7157 | -7956.7157
2400 | 0 | 34677 | -1227.74 | -42574339.98 | 1202494329 | 2 | 69663 | -2402.08 | -83659799.22 | 2426514525 | 0.17282 | -7220.4643 | 0 | 0006C0 | 9C34 | 1200 | -7013.0856 | -8213.0856
2500 | 0 | 34381 | -1276.76 | -43896285.56 | 1182053161 | 2 | 69058 | -2504.5 | -86470625.54 | 2384547490 | 0.16561 | -6970.5324 | 0 | 000678 | 9B3A | 1250 | -6763.5222 | -8013.5222
2600 | 0 | 34077 | -1327.92 | -45251529.84 | 1161241929 | 2 | 68458 | -2604.68 | -89147815.4 | 2343295090 | 0.16829 | -7062.7204 | 0 | 000692 | 9B96 | 1300 | -6843.9441 | -8143.9441
2700 | 0 | 33785 | -1378.53 | -46573636.05 | 1141426225 | 2 | 67862 | -2706.45 | -91825165.89 | 2302668154 | 0.17332 | -7234.211 | 0 | 0006C5 | 9C42 | 1350 | -7000.2264 | -8350.2264
2800 | 0 | 33471 | -1429.63 | -47851145.73 | 1120307841 | 2 | 67256 | -2808.16 | -94424781.78 | 2261734066 | 0.16274 | -6876.6622 | 0 | 00065B | 9ADC | 1400 | -6648.8278 | -8048.8278
2900 | 0 | 33168 | -1480.67 | -49110862.56 | 1100116224 | 2 | 66639 | -2910.3 | -96962008.29 | 2220424065 | 0.16845 | -7067.7813 | 0 | 000694 | 9B9B | 1450 | -6823.5305 | -8273.5305
3000 | 0 | 32875 | -1531.72 | -50355295 | 1080765625 | 2 | 66043 | -3012.39 | -99466157.56 | 2180881849 | 0.17423 | -7259.5997 | 0 | 0006CE | 9C5B | 1500 | -6998.2516 | -8498.2516
3100 | 0 | 32570 | -1582.69 | -51548213.3 | 1060804900 | 2 | 65445 | -3114.41 | -101903508.3 | 2141570525 | 0.16711 | -7025.6175 | 0 | 000687 | 9B71 | 1550 | -6766.5897 | -8316.5897
3200 | 0 | 32261 | -1633.61 | -52701892.21 | 1040772121 | 2 | 64831 | -3216.3 | -104250105.51 | 2101577021 | 0.16479 | -6949.8887 | 0 | 00066F | 9B25 | 1600 | -6686.2253 | -8286.2253
3300 | 0 | 31963 | -1684.55 | -53843271.65 | 1021633369 | 2 | 64224 | -3318.16 | -106545163.86 | 2062405490 | 0.17094 | -7148.2923 | 0 | 0006AD | 9BEC | 1650 | -6866.242 | -8516.242
3400 | 0 | 31658 | -1735.47 | -54941509.26 | 1002228964 | 2 | 63621 | -3420.02 | -108784780.91 | 2023862333 | 0.16695 | -7020.799 | 0 | 000685 | 9B6C | 1700 | -6736.9827 | -8436.9827
3500 | 0 | 31363 | -1786.36 | -56025608.68 | 983637769 | 2 | 63021 | -3521.83 | -110967117.94 | 1985866733 | 0.17251 | -7196.7433 | 0 | 0006BD | 9C1C | 1750 | -6894.8535 | -8644.8535
3600 | 0 | 31013 | -1844.16 | -57192934.08 | 961806169 | 2 | 62376 | -3630.52 | -113218542.76 | 1945443938 | 0.16514 | -6965.7354 | 0 | 000673 | 9B35 | 1800 | -6668.4783 | -8468.4783
3700 | 0 | 30758 | -1887.98 | -58070488.84 | 946054564 | 2 | 61771 | -3732.14 | -115263422.92 | 1907860733 | 0.17184 | -7173.5312 | 0 | 0006B6 | 9C05 | 1850 | -6855.6214 | -8705.6214
3800 | 0 | 30458 | -1939.29 | -59066894.82 | 927689764 | 2 | 61216 | -3827.27 | -117137383.66 | 1873744328 | 0.17103 | -7148.6233 | 0 | 0006AE | 9BEC | 1900 | -6823.6599 | -8723.6599
3900 | 0 | 30159 | -1990.07 | -60018521.13 | 909565281 | 2 | 60617 | -3929.36 | -119085415.95 | 1837255045 | 0.16983 | -7112.0567 | 0 | 0006A2 | 9BC8 | 1950 | -6780.8828 | -8730.8828
4000 | 0 | 29849 | -2041.23 | -60928674.27 | 890962801 | 2 | 60008 | -4031.3 | -120947195.4 | 1800528082 | 0.16503 | -6967.2779 | 0 | 000672 | 9B37 | 2000 | -6637.2134 | -8637.2134
4100 | 0 | 29549 | -2091.91 | -61813848.59 | 873143401 | 2 | 59398 | -4133.14 | -122742522.86 | 1764106202 | 0.16893 | -7083.7211 | 0 | 000699 | 9BAB | 2050 | -6737.4077 | -8787.4077
4200 | 0 | 29245 | -2143.1 | -62674959.5 | 855270025 | 2 | 58794 | -4235.01 | -124488808.09 | 1728413426 | 0.16839 | -7067.6117 | 0 | 000693 | 9B9B | 2100 | -6713.9965 | -8813.9965
4300 | 0 | 28943 | -2193.71 | -63492548.53 | 837697249 | 2 | 58188 | -4336.81 | -126167508.03 | 1692967274 | 0.16758 | -7044.0584 | 0 | 00068B | 9B84 | 2150 | -6683.7555 | -8833.7555
4400 | 0 | 28631 | -2244.81 | -64271155.11 | 819734161 | 2 | 57574 | -4438.52 | -127763703.64 | 1657431410 | 0.16378 | -6934.0539 | 0 | 000665 | 9B16 | 2200 | -6573.7334 | -8773.7334
4500 | 0 | 28344 | -2295.36 | -65059683.84 | 803382336 | 2 | 56975 | -4540.17 | -129330838.95 | 1623116497 | 0.17613 | -7287.6569 | 0 | 0006E1 | 9C77 | 2250 | -6891.359 | -9141.359
4600 | 0 | 28039 | -2345.93 | -65777531.27 | 786185521 | 2 | 56383 | -4641.29 | -130837215.11 | 1589567857 | 0.1658 | -6994.8881 | 0 | 00067A | 9B52 | 2300 | -6613.5406 | -8913.5406
4700 | 0 | 27731 | -2396.99 | -66470929.69 | 769008361 | 2 | 55770 | -4742.92 | -132248460.96 | 1555193882 | 0.16578 | -6994.2136 | 0 | 000679 | 9B52 | 2350 | -6604.6324 | -8954.6324
4800 | 0 | 27393 | -2451.87 | -67164074.91 | 750376449 | 2 | 55124 | -4848.86 | -133635004.6 | 1519384810 | 0.16237 | -6899.5855 | 0 | 000657 | 9AF3 | 2400 | -6509.905 | -8909.905
4900 | 0 | 27128 | -2498.4 | -67776595.2 | 735928384 | 2 | 54521 | -4950.27 | -134940670.11 | 1486304833 | 0.17558 | -7261.6673 | 0 | 0006DB | 9C5D | 2450 | -6831.4843 | -9281.4843
5000 | 0 | 26820 | -2549.42 | -68375444.4 | 719312400 | 2 | 53948 | -5047.82 | -136152039.6 | 1455240784 | 0.16565 | -6992.1356 | 0 | 000678 | 9B50 | 2500 | -6578.0122 | -9078.0122
5100 | 0 | 26542 | -2597.29 | -68937271.18 | 704477764 | 2 | 53362 | -5146.71 | -137312715.58 | 1423790164 | 0.17219 | -7167.6696 | 0 | 0006B9 | 9BFF | 2550 | -6728.5743 | -9278.5743
5200 | 0 | 26227 | -2650.76 | -69521482.52 | 687855529 | 2 | 52769 | -5248.05 | -138458753.7 | 1392333293 | 0.16975 | -7102.6892 | 0 | 0006A1 | 9BBE | 2600 | -6661.3495 | -9261.3495
5300 | 0 | 25924 | -2701.63 | -70037056.12 | 672053776 | 2 | 52151 | -5352.39 | -139558538.64 | 1359909305 | 0.16789 | -7053.953 | 0 | 00068E | 9B8D | 2650 | -6609.0504 | -9259.0504
5400 | 0 | 25616 | -2752.5 | -70508040 | 656179456 | 2 | 51540 | -5454.13 | -140545096.12 | 1328233232 | 0.16516 | -6983.2984 | 0 | 000673 | 9B47 | 2700 | -6537.3601 | -9237.3601
5500 | 0 | 25312 | -2802.87 | -70946245.44 | 640697344 | 2 | 50928 | -5555.37 | -141454285.44 | 1296876800 | 0.16569 | -6996.8353 | 0 | 000678 | 9B54 | 2750 | -6541.1856 | -9291.1856
5600 | 0 | 25018 | -2853.69 | -71393616.42 | 625900324 | 2 | 50330 | -5656.56 | -142339861.86 | 1266597668 | 0.17286 | -7178.23 | 0 | 0006C0 | 9C0A | 2800 | -6694.23 | -9494.23
5700 | 0 | 24711 | -2904.47 | -71772358.17 | 610633521 | 2 | 49729 | -5758.16 | -143165974.59 | 1236533845 | 0.16541 | -6991.8465 | 0 | 000676 | 9B4F | 2850 | -6520.4361 | -9370.4361
5800 | 0 | 24411 | -2954.75 | -72128402.25 | 595896921 | 2 | 49122 | -5859.22 | -143900760.42 | 1206530442 | 0.1676 | -7046.0336 | 0 | 00068B | 9B86 | 2900 | -6559.9936 | -9459.9936
5900 | 0 | 24107 | -3006.01 | -72465883.07 | 581147449 | 2 | 48518 | -5960.76 | -144594285.32 | 1177044370 | 0.16862 | -7070.8943 | 0 | 000696 | 9B9E | 2950 | -6573.4699 | -9523.4699
6000 | 0 | 23719 | -3070.71 | -72834170.49 | 562590961 | 2 | 47826 | -6076.72 | -145300053.56 | 1143738410 | 0.16675 | -7025.9144 | 0 | 000683 | 9B71 | 3000 | -6525.6566 | -9525.6566
6100 | 0 | 23502 | -3107.5 | -73032465 | 552344004 | 2 | 47221 | -6178.21 | -145866635.49 | 1114934965 | 0.16954 | -7092.0096 | 0 | 00069F | 9BB4 | 3050 | -6574.9151 | -9624.9151
6200 | 0 | 23199 | -3157.65 | -73254322.35 | 538193601 | 2 | 46701 | -6265.15 | -146286787.35 | 1090537605 | 0.16551 | -6997.3525 | 0 | 000677 | 9B55 | 3100 | -6484.2667 | -9584.2667
6300 | 0 | 22900 | -3208.33 | -73470757 | 524410000 | 2 | 46099 | -6365.98 | -146725079.35 | 1062603601 | 0.1695 | -7089.8417 | 0 | 00069E | 9BB1 | 3150 | -6555.922 | -9705.922
6400 | 0 | 22596 | -3259 | -73640364 | 510579216 | 2 | 45496 | -6467.33 | -147111121 | 1034989216 | 0.16668 | -7025.2478 | 0 | 000682 | 9B71 | 3200 | -6491.8793 | -9691.8793
6500 | 0 | 22294 | -3310.11 | -73795592.34 | 497022436 | 2 | 44890 | -6569.11 | -147435956.34 | 1007601652 | 0.16924 | -7083.1111 | 0 | 00069C | 9BAB | 3250 | -6533.0863 | -9783.0863
6600 | 0 | 21991 | -3360.76 | -73906473.16 | 483604081 | 2 | 44285 | -6670.87 | -147702065.5 | 980626517 | 0.16716 | -7036.8133 | 0 | 000687 | 9B7C | 3300 | -6485.1796 | -9785.1796
6700 | 0 | 21687 | -3411.28 | -73980429.36 | 470325969 | 2 | 43678 | -6772.04 | -147886902.52 | 953930050 | 0.16618 | -7015.317 | 0 | 00067D | 9B67 | 3350 | -6458.5999 | -9808.5999
6800 | 0 | 21391 | -3461.35 | -74041737.85 | 457574881 | 2 | 43078 | -6872.63 | -148022167.21 | 927900850 | 0.16916 | -7079.7533 | 0 | 00069B | 9BA7 | 3400 | -6504.6249 | -9904.6249
6900 | 0 | 21080 | -3511.39 | -74020101.2 | 444366400 | 2 | 42471 | -6972.74 | -148061839.05 | 901941281 | 0.1609 | -6903.1688 | 0 | 000649 | 9AF7 | 3450 | -6348.0627 | -9798.0627
7000 | 0 | 20782 | -3562.44 | -74034628.08 | 431891524 | 2 | 41862 | -7073.83 | -148054729.28 | 876257924 | 0.17131 | -7122.5779 | 0 | 0006B1 | 9BD2 | 3500 | -6522.9974 | -10022.9974
7100 | 0 | 20484 | -3613.42 | -74017295.28 | 419594256 | 2 | 41266 | -7175.86 | -148051923.36 | 851485780 | 0.17107 | -7117.6962 | 0 | 0006AE | 9BCD | 3550 | -6510.3842 | -10060.3842
7200 | 0 | 20096 | -3677.98 | -73912686.08 | 403849216 | 2 | 40580 | -7291.4 | -147929981.36 | 823443472 | 0.16639 | -7021.7887 | 0 | 00067F | 9B6D | 3600 | -6422.7784 | -10022.7784
7300 | 0 | 19875 | -3714.34 | -73822507.5 | 395015625 | 2 | 39971 | -7392.32 | -147735193.58 | 798864841 | 0.16452 | -6984.2721 | 0 | 00066D | 9B48 | 3650 | -6383.7563 | -10033.7563
7400 | 0 | 19571 | -3764.74 | -73679726.54 | 383024041 | 2 | 39446 | -7479.08 | -147502234.04 | 778039666 | 0.16579 | -7009.4058 | 0 | 000679 | 9B61 | 3700 | -6395.9847 | -10095.9847
7500 | 0 | 19274 | -3815.16 | -73533393.84 | 371487076 | 2 | 38845 | -7579.9 | -147213120.38 | 754511117 | 0.16976 | -7087.1973 | 0 | 0006A1 | 9BAF | 3750 | -6450.5811 | -10200.5811
7600 | 0 | 18971 | -3866.02 | -73342265.42 | 359898841 | 2 | 38245 | -7681.18 | -146875659.26 | 731385917 | 0.16785 | -7050.3931 | 0 | 00068E | 9B8A | 3800 | -6412.545 | -10212.545
7700 | 0 | 18668 | -3916.41 | -73111541.88 | 348494224 | 2 | 37639 | -7782.43 | -146453807.3 | 708393065 | 0.1663 | -7020.9662 | 0 | 00067F | 9B6C | 3850 | -6380.6972 | -10230.6972
7800 | 0 | 18356 | -3966.79 | -72814397.24 | 336942736 | 2 | 37024 | -7883.2 | -145925939.12 | 685436960 | 0.16147 | -6930.8133 | 0 | 00064E | 9B12 | 3900 | -6301.0633 | -10201.0633
7900 | 0 | 18061 | -4017.58 | -72561512.38 | 326199721 | 2 | 36417 | -7984.37 | -145375909.62 | 663142457 | 0.17217 | -7127.1332 | 0 | 0006B9 | 9BD7 | 3950 | -6447.0637 | -10397.0637
8000 | 0 | 17768 | -4067.9 | -72278447.2 | 315701824 | 2 | 35829 | -8085.48 | -144839959.58 | 641901545 | 0.17174 | -7119.3872 | 0 | 0006B5 | 9BCF | 4000 | -6432.4248 | -10432.4248

## Vdiff0
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -50 | 0
200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 2 | 30 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -100 | 0 |  | 0 | 0
300 | 0 | 1264 | 309.914 | 391731.296 | 1597696 | 2 | 1284 | 309.914 | 391731.296 | 1598096 | 0.24913 | -4.9825 | 0 | 0009BB | 8004 | -150 | -42.3516 | 107.6484
400 | 0 | 1584 | 413.42 | 654857.28 | 2509056 | 2 | 2848 | 723.334 | 1046588.576 | 4106752 | 0.32346 | -98.9347 | 0 | 000CA2 | 8062 | -200 | -163.6259 | 36.3741
500 | 0 | 1917 | 514.87 | 987005.79 | 3674889 | 2 | 3501 | 928.29 | 1641863.07 | 6183945 | 0.30465 | -69.153 | 0 | 000BE6 | 8045 | -250 | -145.3166 | 104.6834
600 | 0 | 2244 | 616.224 | 1382806.656 | 5035536 | 2 | 4161 | 1131.094 | 2369812.446 | 8710425 | 0.30995 | -79.3062 | 0 | 000C1B | 804F | -300 | -172.2915 | 127.7085
700 | 0 | 2568 | 718.205 | 1844350.44 | 6594624 | 2 | 4812 | 1334.429 | 3227157.096 | 11630160 | 0.31476 | -90.0889 | 0 | 000C4B | 805A | -350 | -200.2535 | 149.7465
800 | 0 | 2898 | 820.129 | 2376733.842 | 8398404 | 2 | 5466 | 1538.334 | 4221084.282 | 14993028 | 0.30886 | -74.949 | 0 | 000C10 | 804A | -400 | -198.4933 | 201.5067
900 | 0 | 3225 | 922.326 | 2974501.35 | 10400625 | 2 | 6123 | 1742.455 | 5351235.192 | 18799029 | 0.31253 | -85.5802 | 0 | 000C35 | 8055 | -450 | -226.2183 | 223.7817
1000 | 0 | 3548 | 1024.685 | 3635582.38 | 12588304 | 2 | 6773 | 1947.011 | 6610083.73 | 22988929 | 0.3169 | -99.6795 | 0 | 000C61 | 8063 | -500 | -258.13 | 241.87
1100 | 0 | 3876 | 1126.204 | 4365166.704 | 15023376 | 2 | 7424 | 2150.889 | 8000749.084 | 27611680 | 0.30951 | -73.4535 | 0 | 000C17 | 8049 | -550 | -243.6835 | 306.3165
1200 | 0 | 4271 | 1250.194 | 5339578.574 | 18241441 | 2 | 8147 | 2376.398 | 9704745.278 | 33264817 | 0.3139 | -90.4675 | 0 | 000C42 | 805A | -600 | -278.8067 | 321.1933
1300 | 0 | 4519 | 1328.668 | 6004250.692 | 20421361 | 2 | 8790 | 2578.862 | 11343829.266 | 38662802 | 0.31643 | -101.2675 | 0 | 000C5C | 8065 | -650 | -306.9453 | 343.0547
1400 | 0 | 4842 | 1428.789 | 6918196.338 | 23444964 | 2 | 9361 | 2757.457 | 12922447.03 | 43866325 | 0.30997 | -72.0961 | 0 | 000C1B | 8048 | -700 | -289.0766 | 410.9234
1500 | 0 | 5172 | 1530.652 | 7916532.144 | 26749584 | 2 | 10014 | 2959.441 | 14834728.482 | 50194548 | 0.30868 | -65.819 | 0 | 000C0E | 8041 | -750 | -297.3258 | 452.6742
1600 | 0 | 5500 | 1633.25 | 8982875 | 30250000 | 2 | 10672 | 3163.902 | 16899407.144 | 56999584 | 0.3128 | -87.1433 | 0 | 000C37 | 8057 | -800 | -337.3823 | 462.6177
1700 | 0 | 5816 | 1733.628 | 10082780.448 | 33825856 | 2 | 11316 | 3366.878 | 19065655.448 | 64075856 | 0.31765 | -113.8354 | 0 | 000C68 | 8071 | -850 | -383.8396 | 466.1604
1800 | 0 | 6147 | 1834.724 | 11278048.428 | 37785609 | 2 | 11963 | 3568.352 | 21360828.876 | 71611465 | 0.30543 | -42.7295 | 0 | 000BEE | 802A | -900 | -317.6129 | 582.3871
1900 | 0 | 6472 | 1936.682 | 12534205.904 | 41886784 | 2 | 12619 | 3771.406 | 23812254.332 | 79672393 | 0.31372 | -93.6939 | 0 | 000C41 | 805D | -950 | -391.725 | 558.275
2000 | 0 | 6794 | 2038.46 | 13849297.24 | 46158436 | 2 | 13266 | 3975.142 | 26383503.144 | 88045220 | 0.31608 | -108.9926 | 0 | 000C58 | 806C | -1000 | -425.0733 | 574.9267
2100 | 0 | 7123 | 2140.17 | 15244430.91 | 50737129 | 2 | 13917 | 4178.63 | 29093728.15 | 96895565 | 0.30915 | -61.8979 | 0 | 000C13 | 803D | -1050 | -386.5043 | 663.4957
2200 | 0 | 7450 | 2241.7 | 16700665 | 55502500 | 2 | 14573 | 4381.87 | 31945095.91 | 106239629 | 0.31049 | -71.4453 | 0 | 000C20 | 8047 | -1100 | -412.9835 | 687.0165
2300 | 0 | 7774 | 2344.26 | 18224277.24 | 60435076 | 2 | 15224 | 4585.96 | 34924942.24 | 115937576 | 0.31654 | -116.5469 | 0 | 000C5D | 8074 | -1150 | -480.5716 | 669.4284
2400 | 0 | 8119 | 2451.06 | 19900156.14 | 65918161 | 2 | 15893 | 4795.32 | 38124433.38 | 126353237 | 0.30957 | -62.3 | 0 | 000C17 | 803E | -1200 | -433.7783 | 766.2217
2500 | 0 | 8438 | 2549.1 | 21509305.8 | 71199844 | 2 | 16557 | 5000.16 | 41409461.94 | 137118005 | 0.30734 | -44.1963 | 0 | 000C01 | 802C | -1250 | -428.3656 | 821.6344
2600 | 0 | 8767 | 2651.4 | 23244823.8 | 76860289 | 2 | 17205 | 5200.5 | 44754129.6 | 148060133 | 0.31094 | -74.6307 | 0 | 000C25 | 804A | -1300 | -478.8556 | 821.1444
2700 | 0 | 9091 | 2752.6 | 25023886.6 | 82646281 | 2 | 17858 | 5404 | 48268710.4 | 159506570 | 0.31235 | -86.9346 | 0 | 000C33 | 8056 | -1350 | -508.6012 | 841.3988
2800 | 0 | 9419 | 2854.78 | 26889172.82 | 88717561 | 2 | 18510 | 5607.38 | 51913059.42 | 171363842 | 0.31152 | -79.4682 | 0 | 000C2B | 804F | -1400 | -515.6024 | 884.3976
2900 | 0 | 9744 | 2956.89 | 28811936.16 | 94945536 | 2 | 19163 | 5811.67 | 55701108.98 | 183663097 | 0.31418 | -104.5249 | 0 | 000C45 | 8068 | -1450 | -560.0926 | 889.9074
3000 | 0 | 10074 | 3058.97 | 30816063.78 | 101485476 | 2 | 19818 | 6015.86 | 59627999.94 | 196431012 | 0.30933 | -57.254 | 0 | 000C15 | 8039 | -1500 | -521.254 | 978.746
3100 | 0 | 10403 | 3160.87 | 32882530.61 | 108222409 | 2 | 20477 | 6219.84 | 63698594.39 | 209707885 | 0.30973 | -61.2142 | 0 | 000C19 | 803D | -1550 | -541.2902 | 1008.7098
3200 | 0 | 10729 | 3262.64 | 35004864.56 | 115111441 | 2 | 21132 | 6423.51 | 67887395.17 | 223333850 | 0.31218 | -86.7168 | 0 | 000C31 | 8056 | -1600 | -586.2015 | 1013.7985
3300 | 0 | 11054 | 3364.48 | 37190961.92 | 122190916 | 2 | 21783 | 6627.12 | 72195826.48 | 237302357 | 0.31335 | -99.3334 | 0 | 000C3D | 8063 | -1650 | -616.3673 | 1033.6327
3400 | 0 | 11383 | 3466.26 | 39456437.58 | 129572689 | 2 | 22437 | 6830.74 | 76647399.5 | 251763605 | 0.30936 | -55.2043 | 0 | 000C15 | 8037 | -1700 | -581.1191 | 1118.8809
3500 | 0 | 11711 | 3567.97 | 41784496.67 | 137147521 | 2 | 23094 | 7034.23 | 81240934.25 | 266720210 | 0.31009 | -63.5111 | 0 | 000C1C | 803F | -1750 | -606.1712 | 1143.8288
3600 | 0 | 12082 | 3683.49 | 44503926.18 | 145974724 | 2 | 23793 | 7251.46 | 86288422.85 | 283122245 | 0.31137 | -78.5387 | 0 | 000C29 | 804E | -1800 | -639.0131 | 1160.9869
3700 | 0 | 12360 | 3771.07 | 46610425.2 | 152769600 | 2 | 24442 | 7454.56 | 91114351.38 | 298744324 | 0.31504 | -122.7746 | 0 | 000C4E | 807A | -1850 | -705.5912 | 1144.4088
3800 | 0 | 12689 | 3873.6 | 49152110.4 | 161010721 | 2 | 25049 | 7644.67 | 95762535.6 | 313780321 | 0.31164 | -80.8169 | 0 | 000C2C | 8050 | -1900 | -672.9355 | 1227.0645
3900 | 0 | 13016 | 3975.06 | 51739380.96 | 169416256 | 2 | 25705 | 7848.66 | 100891491.36 | 330426977 | 0.31028 | -63.4824 | 0 | 000C1E | 803F | -1950 | -668.5191 | 1281.4809
4000 | 0 | 13342 | 4077.33 | 54399736.86 | 178008964 | 2 | 26358 | 8052.39 | 106139117.82 | 347425220 | 0.31371 | -108.2109 | 0 | 000C41 | 806C | -2000 | -735.6342 | 1264.3658
4100 | 0 | 13672 | 4178.61 | 57129955.92 | 186923584 | 2 | 27014 | 8255.94 | 111529692.78 | 364932548 | 0.30691 | -17.4511 | 0 | 000BFD | 8011 | -2050 | -646.6147 | 1403.3853
4200 | 0 | 13997 | 4280.89 | 59919617.33 | 195916009 | 2 | 27669 | 8459.5 | 117049573.25 | 382839593 | 0.31471 | -124.0736 | 0 | 000C4B | 807C | -2100 | -784.9597 | 1315.0403
4300 | 0 | 14326 | 4382.01 | 62776675.26 | 205234276 | 2 | 28323 | 8662.9 | 122696292.59 | 401150285 | 0.30736 | -21.1667 | 0 | 000C01 | 8015 | -2150 | -681.9812 | 1468.0188
4400 | 0 | 14650 | 4484.1 | 65692065 | 214622500 | 2 | 28976 | 8866.11 | 128468740.26 | 419856776 | 0.31509 | -132.0065 | 0 | 000C4E | 8084 | -2200 | -825.2102 | 1374.7898
4500 | 0 | 14977 | 4585.13 | 68671492.01 | 224310529 | 2 | 29627 | 9069.23 | 134363557.01 | 438933029 | 0.30896 | -42.1676 | 0 | 000C11 | 802A | -2250 | -737.3281 | 1512.6719
4600 | 0 | 15303 | 4686.18 | 71712612.54 | 234181809 | 2 | 30280 | 9271.31 | 140384104.55 | 458492338 | 0.30997 | -57.2806 | 0 | 000C1B | 8039 | -2300 | -770.21 | 1529.79
4700 | 0 | 15621 | 4788.2 | 74796472.2 | 244015641 | 2 | 30924 | 9474.38 | 146509084.74 | 478197450 | 0.32082 | -223.2919 | 0 | 000C88 | 80DF | -2350 | -977.2133 | 1372.7867
4800 | 0 | 15980 | 4897.87 | 78267962.6 | 255360400 | 2 | 31601 | 9686.07 | 153064434.8 | 499376041 | 0.30549 | 16.1803 | 0 | 000BEE | 0010 | -2400 | -716.9896 | 1683.0104
4900 | 0 | 16283 | 4990.82 | 81265522.06 | 265136089 | 2 | 32263 | 9888.69 | 159533484.66 | 520496489 | 0.30677 | -4.2455 | 0 | 000BFB | 8004 | -2450 | -755.8214 | 1694.1786
5000 | 0 | 16613 | 5092.76 | 84606021.88 | 275991769 | 2 | 32896 | 10083.58 | 165871543.94 | 541127858 | 0.30891 | -39.1467 | 0 | 000C11 | 8027 | -2500 | -811.4195 | 1688.5805
5100 | 0 | 16922 | 5188.47 | 87799289.34 | 286354084 | 2 | 33535 | 10281.23 | 172405311.22 | 562345853 | 0.30974 | -52.9689 | 0 | 000C19 | 8034 | -2550 | -842.8087 | 1707.1913
5200 | 0 | 17265 | 5295.33 | 91423872.45 | 298080225 | 2 | 34187 | 10483.8 | 179223161.79 | 584434309 | 0.31155 | -83.4977 | 0 | 000C2B | 8053 | -2600 | -893.5152 | 1706.4848
5300 | 0 | 17594 | 5396.96 | 94954114.24 | 309548836 | 2 | 34859 | 10692.29 | 186377986.69 | 607629061 | 0.30891 | -37.9282 | 0 | 000C11 | 8025 | -2650 | -856.5285 | 1793.4715
5400 | 0 | 17923 | 5498.6 | 98551407.8 | 321233929 | 2 | 35517 | 10895.56 | 193505522.04 | 630782765 | 0.30894 | -38.463 | 0 | 000C11 | 8026 | -2700 | -872.5906 | 1827.4094
5500 | 0 | 18235 | 5599.26 | 102102506.1 | 332515225 | 2 | 36158 | 11097.86 | 200653913.9 | 653749154 | 0.32263 | -283.8653 | 0 | 000C9A | 811B | -2750 | -1171.0929 | 1578.9071
5600 | 0 | 18571 | 5700.85 | 105870485.35 | 344882041 | 2 | 36806 | 11300.11 | 207972991.45 | 677397266 | 0.30235 | 85.886 | 0 | 000BCF | 0055 | -2800 | -760.6973 | 2039.3027
5700 | 0 | 18896 | 5802.33 | 109640827.68 | 357058816 | 2 | 37467 | 11503.18 | 215511313.03 | 701940857 | 0.31225 | -97.8733 | 0 | 000C32 | 8061 | -2850 | -987.7749 | 1862.2251
5800 | 0 | 19217 | 5902.83 | 113434684.11 | 369293089 | 2 | 38113 | 11705.16 | 223075511.79 | 726351905 | 0.31308 | -113.7074 | 0 | 000C3A | 8071 | -2900 | -1021.6513 | 1878.3487
5900 | 0 | 19553 | 6005.28 | 117421239.84 | 382319809 | 2 | 38770 | 11908.11 | 230855923.95 | 751612898 | 0.30491 | 43.3608 | 0 | 000BE9 | 002B | -2950 | -856.1258 | 2093.8742
6000 | 0 | 19968 | 6134.56 | 122494894.08 | 398721024 | 2 | 39521 | 12139.84 | 239916133.92 | 781040833 | 0.31152 | -85.8329 | 0 | 000C2B | 8055 | -3000 | -1020.3871 | 1979.6129
6100 | 0 | 20208 | 6208.09 | 125453082.72 | 408363264 | 2 | 40176 | 12342.65 | 247947976.8 | 807084288 | 0.30637 | 16.864 | 0 | 000BF7 | 0010 | -3050 | -917.5797 | 2132.4203
6200 | 0 | 20528 | 6308.37 | 129498219.36 | 421398784 | 2 | 40736 | 12516.46 | 254951302.08 | 829762048 | 0.31338 | -124.592 | 0 | 000C3D | 807C | -3100 | -1096.0545 | 2003.9455
6300 | 0 | 20859 | 6409.67 | 133699306.53 | 435097881 | 2 | 41387 | 12718.04 | 263197525.89 | 856496665 | 0.30604 | 25.9337 | 0 | 000BF4 | 0019 | -3150 | -938.0995 | 2211.9005
6400 | 0 | 21177 | 6510.96 | 137882599.92 | 448465329 | 2 | 42036 | 12920.63 | 271581906.45 | 883563210 | 0.31852 | -234.3807 | 0 | 000C71 | 80EA | -3200 | -1253.6511 | 1946.3489
6500 | 0 | 21509 | 6613.1 | 142241167.9 | 462637081 | 2 | 42686 | 13124.06 | 280123767.82 | 911102410 | 0.30765 | -4.1568 | 0 | 000C04 | 8004 | -3250 | -1004.0213 | 2245.9787
6600 | 0 | 21840 | 6714.33 | 146640967.2 | 476985600 | 2 | 43349 | 13327.43 | 288882135.1 | 939622681 | 0.30583 | 34.985 | 0 | 000BF2 | 0022 | -3300 | -974.2567 | 2325.7433
6700 | 0 | 22163 | 6815.34 | 151048380.42 | 491198569 | 2 | 44003 | 13529.67 | 297689347.62 | 968184169 | 0.31272 | -115.5722 | 0 | 000C37 | 8073 | -3350 | -1163.1991 | 2186.8009
6800 | 0 | 22493 | 6915.47 | 155549666.71 | 505935049 | 2 | 44656 | 13730.81 | 306598047.13 | 997133618 | 0.30342 | 90.5485 | 0 | 000BDA | 005A | -3400 | -941.0939 | 2458.9061
6900 | 0 | 22817 | 7015.51 | 160072891.67 | 520615489 | 2 | 45310 | 13930.98 | 315622558.38 | 1026550538 | 0.30877 | -29.5909 | 0 | 000C0F | 801D | -3450 | -1094.8316 | 2355.1684
7000 | 0 | 23141 | 7117.57 | 164707687.37 | 535505881 | 2 | 45958 | 14133.08 | 324780579.04 | 1056121370 | 0.315 | -171.845 | 0 | 000C4E | 80AB | -3500 | -1274.345 | 2225.655
7100 | 0 | 23471 | 7219.49 | 169448649.79 | 550887841 | 2 | 46612 | 14337.06 | 334156337.16 | 1086393722 | 0.30885 | -29.4928 | 0 | 000C10 | 801D | -3550 | -1125.9049 | 2424.0951
7200 | 0 | 23887 | 7348.6 | 175536008.2 | 570588769 | 2 | 47358 | 14568.09 | 344984657.99 | 1121476610 | 0.31036 | -64.9831 | 0 | 000C1F | 8040 | -3600 | -1182.2812 | 2417.7188
7300 | 0 | 24123 | 7421.37 | 179025708.51 | 581919129 | 2 | 48010 | 14769.97 | 354561716.71 | 1152507898 | 0.30835 | -16.8957 | 0 | 000C0B | 8010 | -3650 | -1142.3639 | 2507.6361
7400 | 0 | 24451 | 7522.17 | 183924578.67 | 597851401 | 2 | 48574 | 14943.54 | 362950287.18 | 1179770530 | 0.30732 | 7.9602 | 0 | 000C01 | 0007 | -3700 | -1129.1129 | 2570.8871
7500 | 0 | 24776 | 7623.01 | 188867695.76 | 613850176 | 2 | 49227 | 15145.18 | 372792274.43 | 1211701577 | 0.31028 | -64.411 | 0 | 000C1E | 8040 | -3750 | -1227.9495 | 2522.0505
7600 | 0 | 25106 | 7724.71 | 193936569.26 | 630311236 | 2 | 49882 | 15347.72 | 382804265.02 | 1244161412 | 0.30818 | -12.5027 | 0 | 000C09 | 800C | -3800 | -1183.5936 | 2616.4064
7700 | 0 | 25432 | 7825.52 | 199018624.64 | 646786624 | 2 | 50538 | 15550.23 | 392955193.9 | 1277097860 | 0.30923 | -38.8969 | 0 | 000C14 | 8026 | -3850 | -1229.4445 | 2620.5555
7800 | 0 | 25765 | 7926.31 | 204221377.15 | 663835225 | 2 | 51197 | 15751.83 | 403240001.79 | 1310621849 | 0.30267 | 127.9486 | 0 | 000BD2 | 007F | -3900 | -1052.4748 | 2847.5252
7900 | 0 | 26082 | 8027.97 | 209385513.54 | 680270724 | 2 | 51847 | 15954.28 | 413606890.69 | 1344105949 | 0.32069 | -336.3711 | 0 | 000C86 | 8150 | -3950 | -1603.1124 | 2346.8876
8000 | 0 | 26414 | 8128.67 | 214710689.38 | 697699396 | 2 | 52496 | 16156.64 | 424096202.92 | 1377970120 | 0.30331 | 116.9537 | 0 | 000BD9 | 0074 | -4000 | -1096.2993 | 2903.7007

## Vplus1
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 002710 | 0000 | -50 | -50
200 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |  | 002710 | 0000 | -100 | -100 |  | 0 | 0
300 | 1 | 41000 | -160.182 | -6567462 | 1681000000 | 2 | 41002 | -158.182 | -6567458 | 1681000004 | -0.0039559 | 2.0079 | 0 | FFFFFFFFD9 | 0002 | -150 | 2.6013 | 152.6013
400 | 1 | 40693 | -211.517 | -8607261.281 | 1655920249 | 2 | 81693 | -371.699 | -15174723.281 | 3336920249 | 0.16721 | -7015.9963 | 0 | 000688 | 9B67 | -200 | -7049.4393 | -6849.4393
500 | 1 | 40405 | -262.214 | -10594756.67 | 1632564025 | 2 | 81098 | -473.731 | -19202017.951 | 3288484274 | 0.17603 | -7374.7567 | 0 | 0006E0 | 9CCE | -250 | -7418.7645 | -7168.7645
600 | 1 | 40091 | -312.845 | -12542268.895 | 1607288281 | 2 | 80496 | -575.059 | -23137025.565 | 3239852306 | 0.16125 | -6777.3272 | 0 | 00064C | 9A79 | -300 | -6825.7008 | -6525.7008
700 | 1 | 39804 | -363.721 | -14477550.684 | 1584358416 | 2 | 79895 | -676.566 | -27019819.579 | 3191646697 | 0.17727 | -7419.7081 | 0 | 0006EC | 9CFB | -350 | -7481.752 | -7131.752
800 | 1 | 39486 | -414.586 | -16370342.796 | 1559144196 | 2 | 79290 | -778.307 | -30847893.48 | 3143502612 | 0.15995 | -6730.4835 | 0 | 00063F | 9A4A | -400 | -6794.4646 | -6394.4646
900 | 1 | 39189 | -466.941 | -18298950.849 | 1535777721 | 2 | 78675 | -881.527 | -34669293.645 | 3094921917 | 0.17628 | -7375.1568 | 0 | 0006E2 | 9CCF | -450 | -7454.4826 | -7004.4826
1000 | 1 | 38886 | -517.689 | -20130854.454 | 1512120996 | 2 | 78075 | -984.63 | -38429805.303 | 3047898717 | 0.16749 | -7030.5165 | 0 | 00068A | 9B76 | -500 | -7114.2591 | -6614.2591
1100 | 1 | 38584 | -568.254 | -21925512.336 | 1488725056 | 2 | 77470 | -1085.943 | -42056366.79 | 3000846052 | 0.16743 | -7028.5188 | 0 | 00068A | 9B74 | -550 | -7120.6073 | -6570.6073
1200 | 1 | 38230 | -630.044 | -24086582.12 | 1461532900 | 2 | 76814 | -1198.298 | -46012094.456 | 2950257956 | 0.17455 | -7303.0149 | 0 | 0006D1 | 9C87 | -600 | -7407.7437 | -6807.7437
1300 | 1 | 38005 | -669.176 | -25432033.88 | 1444380025 | 2 | 76235 | -1299.22 | -49518616 | 2905912925 | 0.17392 | -7279.0056 | 0 | 0006CB | 9C6F | -650 | -7392.0536 | -6742.0536
1400 | 1 | 37689 | -719.101 | -27102197.589 | 1420460721 | 2 | 75694 | -1388.277 | -52534231.469 | 2864840746 | 0.15799 | -6673.6052 | 0 | 00062B | 9A11 | -700 | -6784.1985 | -6084.1985
1500 | 1 | 37414 | -769.91 | -28805412.74 | 1399807396 | 2 | 75103 | -1489.011 | -55907610.329 | 2820268117 | 0.18476 | -7682.5206 | 0 | 000737 | 9E02 | -750 | -7821.0906 | -7071.0906
1600 | 1 | 37088 | -821.102 | -30453030.976 | 1375519744 | 2 | 74502 | -1591.012 | -59258443.716 | 2775327140 | 0.15703 | -6645.0557 | 0 | 000622 | 99F5 | -800 | -6770.6802 | -5970.6802
1700 | 1 | 36810 | -871.208 | -32069166.48 | 1354976100 | 2 | 73898 | -1692.31 | -62522197.456 | 2730495844 | 0.18024 | -7505.7471 | 0 | 00070A | 9D51 | -850 | -7658.9489 | -6808.9489
1800 | 1 | 36505 | -921.666 | -33645417.33 | 1332615025 | 2 | 73315 | -1792.874 | -65714583.81 | 2687591125 | 0.16544 | -6960.9096 | 0 | 000676 | 9B30 | -900 | -7109.802 | -6209.802
1900 | 1 | 36174 | -972.568 | -35181674.832 | 1308558276 | 2 | 72679 | -1894.234 | -68827092.162 | 2641173301 | 0.15378 | -6535.4953 | 0 | 000601 | 9987 | -950 | -6681.5887 | -5731.5887
2000 | 1 | 35870 | -1023.38 | -36708640.6 | 1286656900 | 2 | 72044 | -1995.948 | -71890315.432 | 2595215176 | 0.16714 | -7018.8617 | 0 | 000687 | 9B6A | -1000 | -7186.0064 | -6186.0064
2100 | 1 | 35605 | -1074.16 | -38245466.8 | 1267716025 | 2 | 71475 | -2097.54 | -74954107.4 | 2554372925 | 0.19162 | -7896.8842 | 0 | 00077C | 9ED8 | -1050 | -8098.0879 | -7048.0879
2200 | 1 | 35260 | -1124.87 | -39662916.2 | 1243267600 | 2 | 70865 | -2199.03 | -77908383 | 2510983625 | 0.14699 | -6307.579 | 0 | 0005BD | 98A3 | -1100 | -6469.263 | -5369.263
2300 | 1 | 35015 | -1176.1 | -41181141.5 | 1226050225 | 2 | 70275 | -2300.97 | -80844057.7 | 2469317825 | 0.2091 | -8497.808 | 0 | 00082B | A131 | -1150 | -8738.2753 | -7588.2753
2400 | 1 | 34708 | -1229.47 | -42672444.76 | 1204645264 | 2 | 69723 | -2405.57 | -83853586.26 | 2430695489 | 0.17384 | -7263.2353 | 0 | 0006CA | 9C5F | -1200 | -7471.8477 | -6271.8477
2500 | 1 | 34353 | -1278.44 | -43918249.32 | 1180128609 | 2 | 69061 | -2507.91 | -86590694.08 | 2384773873 | 0.13794 | -6017.2186 | 0 | 000563 | 9781 | -1250 | -6189.6482 | -4939.6482
2600 | 1 | 34095 | -1329.56 | -45331348.2 | 1162469025 | 2 | 68448 | -2608 | -89249597.52 | 2342597634 | 0.19814 | -8085.1274 | 0 | 0007BD | 9F95 | -1300 | -8342.7088 | -7042.7088
2700 | 1 | 33805 | -1380.11 | -46654618.55 | 1142778025 | 2 | 67900 | -2709.67 | -91985966.75 | 2305247050 | 0.17431 | -7272.6712 | 0 | 0006CF | 9C68 | -1350 | -7507.9902 | -6157.9902
2800 | 1 | 33465 | -1431.16 | -47893769.4 | 1119906225 | 2 | 67270 | -2811.27 | -94548387.95 | 2262684250 | 0.15015 | -6455.8313 | 0 | 0005DD | 9937 | -1400 | -6666.0372 | -5266.0372
2900 | 1 | 33148 | -1482.19 | -49131634.12 | 1098789904 | 2 | 66613 | -2913.35 | -97025403.52 | 2218696129 | 0.16098 | -6818.286 | 0 | 000649 | 9AA2 | -1450 | -7051.704 | -5601.704
3000 | 1 | 32860 | -1533.14 | -50378980.4 | 1079779600 | 2 | 66008 | -3015.33 | -99510614.52 | 2178569504 | 0.17691 | -7346.3935 | 0 | 0006E9 | 9CB2 | -1500 | -7611.7581 | -6111.7581
3100 | 1 | 32545 | -1584.09 | -51554209.05 | 1059177025 | 2 | 65405 | -3117.23 | -101933189.45 | 2138956625 | 0.16175 | -6848.1146 | 0 | 000651 | 9AC0 | -1550 | -7098.821 | -5548.821
3200 | 1 | 32268 | -1634.96 | -52756889.28 | 1041223824 | 2 | 64813 | -3219.05 | -104311098.33 | 2100400849 | 0.18365 | -7560.8559 | 0 | 00072C | 9D88 | -1600 | -7854.6898 | -6254.6898
3300 | 1 | 31929 | -1685.84 | -53827185.36 | 1019461041 | 2 | 64197 | -3320.8 | -106584074.64 | 2060684865 | 0.15009 | -6478.0156 | 0 | 0005DC | 994E | -1650 | -6725.6616 | -5075.6616
3400 | 1 | 31695 | -1736.72 | -55045340.4 | 1004573025 | 2 | 63624 | -3422.56 | -108872525.76 | 2024034066 | 0.21744 | -8628.3508 | 0 | 00087E | A1B4 | -1700 | -8997.9918 | -7297.9918
3500 | 1 | 31322 | -1787.52 | -55988701.44 | 981067684 | 2 | 63017 | -3524.24 | -111034041.84 | 1985640709 | 0.13619 | -6053.3581 | 0 | 000551 | 97A5 | -1750 | -6291.6959 | -4541.6959
3600 | 1 | 31024 | -1845.23 | -57246415.52 | 962488576 | 2 | 62346 | -3632.75 | -113235116.96 | 1943556260 | 0.19366 | -7853.267 | 0 | 000790 | 9EAD | -1800 | -8201.8509 | -6401.8509
3700 | 1 | 30785 | -1889.04 | -58154096.4 | 947716225 | 2 | 61809 | -3734.27 | -115400511.92 | 1910204801 | 0.18331 | -7532.0979 | 0 | 000729 | 9D6C | -1850 | -7871.213 | -6021.213
3800 | 1 | 30480 | -1940.28 | -59139734.4 | 929030400 | 2 | 61265 | -3829.32 | -117293830.8 | 1876746625 | 0.168 | -7060.92 | 0 | 00068F | 9B94 | -1900 | -7380.12 | -5480.12
3900 | 1 | 30192 | -1990.98 | -60111668.16 | 911556864 | 2 | 60672 | -3931.26 | -119251402.56 | 1840587264 | 0.17604 | -7306.03 | 0 | 0006E0 | 9C8A | -1950 | -7649.3112 | -5699.3112
4000 | 1 | 29881 | -2042.1 | -61019990.1 | 892874161 | 2 | 60073 | -4033.08 | -121131658.26 | 1804431025 | 0.16437 | -6953.7293 | 0 | 00066B | 9B29 | -2000 | -7282.4753 | -5282.4753
4100 | 1 | 29515 | -2092.66 | -61764859.9 | 871135225 | 2 | 59396 | -4134.76 | -122784850 | 1764009386 | 0.13814 | -6169.9234 | 0 | 000565 | 9819 | -2050 | -6453.1146 | -4403.1146
4200 | 1 | 29231 | -2143.79 | -62665125.49 | 854451361 | 2 | 58746 | -4236.45 | -124429985.39 | 1725586586 | 0.18004 | -7406.3993 | 0 | 000708 | 9CEE | -2100 | -7784.4732 | -5684.4732
4300 | 1 | 29030 | -2194.31 | -63700819.3 | 842740900 | 2 | 58261 | -4338.1 | -126365944.79 | 1697192261 | 0.25134 | -9490.8055 | 0 | 0009D1 | A512 | -2150 | -10031.1936 | -7881.1936
4400 | 1 | 28672 | -2245.32 | -64377815.04 | 822083584 | 2 | 57702 | -4439.63 | -128078634.34 | 1664824484 | 0.14249 | -6330.6796 | 0 | 000590 | 98BA | -2200 | -6644.1488 | -4444.1488
4500 | 1 | 28378 | -2295.82 | -65150779.96 | 805310884 | 2 | 57050 | -4541.14 | -129528595 | 1627394468 | 0.17177 | -7170.2724 | 0 | 0006B5 | 9C02 | -2250 | -7556.752 | -5306.752
4600 | 1 | 28032 | -2346.3 | -65771481.6 | 785793024 | 2 | 56410 | -4642.12 | -130922261.56 | 1591103908 | 0.1459 | -6436.0554 | 0 | 0005B2 | 9924 | -2300 | -6771.6161 | -4471.6161
4700 | 1 | 27739 | -2397.25 | -66497317.75 | 769452121 | 2 | 55771 | -4743.55 | -132268799.35 | 1555245145 | 0.17389 | -7220.8065 | 0 | 0006CA | 9C34 | -2350 | -7629.4498 | -5279.4498
4800 | 1 | 27372 | -2452.12 | -67119428.64 | 749226384 | 2 | 55111 | -4849.37 | -133616746.39 | 1518678505 | 0.14951 | -6544.495 | 0 | 0005D7 | 9990 | -2400 | -6903.3179 | -4503.3179
4900 | 1 | 27217 | -2498.6 | -68004396.2 | 740765089 | 2 | 54589 | -4950.72 | -135123824.84 | 1489991473 | 0.29987 | -10660.1881 | 0 | 000BB6 | A9A4 | -2450 | -11394.872 | -8944.872
5000 | 1 | 26799 | -2549.55 | -68325390.45 | 718186401 | 2 | 54016 | -5048.15 | -136329786.65 | 1458951490 | 0.12189 | -5816.0788 | 0 | 0004C2 | 96B8 | -2500 | -6120.8037 | -3620.8037
5100 | 1 | 26523 | -2597.41 | -68891105.43 | 703469529 | 2 | 53322 | -5146.96 | -137216495.88 | 1421655930 | 0.17341 | -7196.652 | 0 | 0006C6 | 9C1C | -2550 | -7638.8367 | -5088.8367
5200 | 1 | 26180 | -2650.81 | -69398205.8 | 685392400 | 2 | 52703 | -5248.22 | -138289311.23 | 1388861929 | 0.15569 | -6726.6467 | 0 | 000614 | 9A46 | -2600 | -7131.4281 | -4531.4281
5300 | 1 | 26002 | -2701.63 | -70247783.26 | 676104004 | 2 | 52182 | -5352.44 | -139645989.06 | 1361496404 | 0.28551 | -10125.3471 | 0 | 000B27 | A78D | -2650 | -10881.937 | -8231.937
5400 | 1 | 25596 | -2752.51 | -70453245.96 | 655155216 | 2 | 51598 | -5454.14 | -140701029.22 | 1331259220 | 0.12532 | -5960.2058 | 0 | 0004E5 | 9748 | -2700 | -6298.5703 | -3598.5703
5500 | 1 | 25324 | -2802.85 | -70979373.4 | 641304976 | 2 | 50920 | -5555.36 | -141432619.36 | 1296460192 | 0.18507 | -7489.6521 | 0 | 00073A | 9D41 | -2750 | -7998.6043 | -5248.6043
5600 | 1 | 25025 | -2853.67 | -71413091.75 | 626250625 | 2 | 50349 | -5656.52 | -142392465.15 | 1267555601 | 0.16997 | -7107.083 | 0 | 0006A3 | 9BC3 | -2800 | -7582.9894 | -4782.9894
5700 | 1 | 24688 | -2904.4 | -71703827.2 | 609497344 | 2 | 49713 | -5758.07 | -143116918.95 | 1235747969 | 0.15053 | -6620.7865 | 0 | 0005E1 | 99DC | -2850 | -7049.8087 | -4199.8087
5800 | 1 | 24408 | -2954.63 | -72116609.04 | 595750464 | 2 | 49096 | -5859.03 | -143820436.24 | 1205247808 | 0.17939 | -7333.2509 | 0 | 000701 | 9CA5 | -2900 | -7853.4901 | -4953.4901
5900 | 1 | 24072 | -3005.93 | -72358746.96 | 579461184 | 2 | 48480 | -5960.56 | -144475356 | 1175211648 | 0.15268 | -6681.2086 | 0 | 0005F6 | 9A19 | -2950 | -7131.6104 | -4181.6104
6000 | 1 | 23768 | -3070.6 | -72982020.8 | 564917824 | 2 | 47840 | -6076.53 | -145340767.76 | 1144379008 | 0.21273 | -8126.7729 | 0 | 00084F | 9FBE | -3000 | -8764.9637 | -5764.9637
6100 | 1 | 23627 | -3107.33 | -73416885.91 | 558235129 | 2 | 47395 | -6177.93 | -146398906.71 | 1123152953 | 0.2605 | -9262.0797 | 0 | 000A2C | A42E | -3050 | -10056.5939 | -7006.5939
6200 | 1 | 23185 | -3157.54 | -73207564.9 | 537544225 | 2 | 46812 | -6264.87 | -146624450.81 | 1095779354 | 0.1136 | -5791.2931 | 0 | 00046F | 969F | -3100 | -6143.4446 | -3043.4446
6300 | 1 | 22897 | -3208.17 | -73457468.49 | 524272609 | 2 | 46082 | -6365.71 | -146665033.39 | 1061816834 | 0.1758 | -7233.4308 | 0 | 0006DD | 9C41 | -3150 | -7787.1964 | -4637.1964
6400 | 1 | 22685 | -3258.83 | -73926558.55 | 514609225 | 2 | 45582 | -6467 | -147384027.04 | 1038881834 | 0.23896 | -8679.689 | 0 | 000955 | A1E7 | -3200 | -9444.3682 | -6244.3682
6500 | 1 | 22265 | -3309.92 | -73695368.8 | 495730225 | 2 | 44950 | -6568.75 | -147621927.35 | 1010339450 | 0.12164 | -6018.2982 | 0 | 0004C0 | 9782 | -3250 | -6413.6375 | -3163.6375
6600 | 1 | 22111 | -3360.57 | -74305563.27 | 488896321 | 2 | 44376 | -6670.49 | -148000932.07 | 984626546 | 0.3289 | -10632.7918 | 0 | 000CD8 | A988 | -3300 | -11718.1489 | -8418.1489
6700 | 1 | 21665 | -3411.11 | -73901698.15 | 469372225 | 2 | 43776 | -6771.68 | -148207261.42 | 958268546 | 0.11332 | -5866.1528 | 0 | 00046D | 96EA | -3350 | -6245.7694 | -2895.7694
6800 | 1 | 21496 | -3461.19 | -74401740.24 | 462078016 | 2 | 43161 | -6872.3 | -148303438.39 | 931450241 | 0.29633 | -9831.1289 | 0 | 000B93 | A667 | -3400 | -10838.6556 | -7438.6556
6900 | 1 | 21067 | -3511.18 | -73970029.06 | 443818489 | 2 | 42563 | -6972.37 | -148371769.3 | 905896505 | 0.11653 | -5966.0502 | 0 | 00048D | 974E | -3450 | -6368.0677 | -2918.0677
7000 | 1 | 20843 | -3562.28 | -74248602.04 | 434430649 | 2 | 41910 | -7073.46 | -148218631.1 | 878249138 | 0.22812 | -8317.0894 | 0 | 0008E9 | A07D | -3500 | -9115.5269 | -5615.5269
7100 | 1 | 20576 | -3613.25 | -74346232 | 423371776 | 2 | 41419 | -7175.53 | -148594834.04 | 857802425 | 0.1909 | -7541.1853 | 0 | 000774 | 9D75 | -3550 | -8218.8763 | -4668.8763
7200 | 1 | 20167 | -3677.82 | -74170595.94 | 406707889 | 2 | 40743 | -7291.07 | -148516827.94 | 830079665 | 0.15787 | -6861.642 | 0 | 00062A | 9ACD | -3600 | -7429.9843 | -3829.9843
7300 | 1 | 19970 | -3714.23 | -74173173.1 | 398800900 | 2 | 40137 | -7392.05 | -148343769.04 | 805508789 | 0.18482 | -7405.132 | 0 | 000738 | 9CED | -3650 | -8079.7336 | -4429.7336
7400 | 1 | 19594 | -3764.58 | -73763180.52 | 383924836 | 2 | 39564 | -7478.81 | -147936353.62 | 782725736 | 0.13391 | -6388.4042 | 0 | 00053B | 98F4 | -3700 | -6883.8696 | -3183.8696
7500 | 1 | 19363 | -3814.96 | -73869070.48 | 374925769 | 2 | 38957 | -7579.54 | -147632251 | 758850605 | 0.2181 | -8037.9381 | 0 | 000884 | 9F65 | -3750 | -8855.7952 | -5105.7952
7600 | 1 | 19086 | -3865.84 | -73783422.24 | 364275396 | 2 | 38449 | -7680.8 | -147652492.72 | 739201165 | 0.18368 | -7371.6006 | 0 | 00072C | 9CCB | -3800 | -8069.5934 | -4269.5934
7700 | 1 | 18781 | -3916.23 | -73550715.63 | 352725961 | 2 | 37867 | -7782.07 | -147334137.87 | 717001357 | 0.16521 | -7019.0975 | 0 | 000674 | 9B6B | -3850 | -7655.168 | -3805.168
7800 | 1 | 18544 | -3966.63 | -73557186.72 | 343879936 | 2 | 37325 | -7882.86 | -147107902.35 | 696605897 | 0.21266 | -7910.1642 | 0 | 00084E | 9EE6 | -3900 | -8739.5313 | -4839.5313
7900 | 1 | 18039 | -4017.44 | -72470600.16 | 325405521 | 2 | 36583 | -7984.07 | -146027786.88 | 669285457 | 0.10061 | -5832.4134 | 0 | 0003EE | 96C8 | -3950 | -6229.8382 | -2279.8382
8000 | 1 | 17811 | -4067.71 | -72449982.81 | 317231721 | 2 | 35850 | -8085.15 | -144920582.97 | 642637242 | 0.22048 | -7994.723 | 0 | 00089C | 9F3A | -4000 | -8876.6529 | -4876.6529

## Vneg1
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -50 | 0
200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -100 | 0 |  | 0 | 0
300 | 1 | 42848 | 156.254 | 6695171.392 | 1835951104 | 2 | 42850 | 156.254 | 6695171.392 | 1835951108 | 0.0036469 | -0.0072937 | 0 | 000024 | 8000 | -150 | -0.55432 | 149.4457
400 | 1 | 43157 | 207.575 | 8958314.275 | 1862526649 | 2 | 86005 | 363.829 | 15653485.667 | 3698477753 | 0.16609 | -6960.258 | 0 | 00067C | 9B30 | -200 | -6993.4755 | -6793.4755
500 | 1 | 43458 | 258.261 | 11223506.538 | 1888597764 | 2 | 86615 | 465.836 | 20181820.813 | 3751124413 | 0.16839 | -7059.7197 | 0 | 000693 | 9B93 | -250 | -7101.8177 | -6851.8177
600 | 1 | 43754 | 308.892 | 13515260.568 | 1914412516 | 2 | 87212 | 567.153 | 24738767.106 | 3803010280 | 0.17105 | -7175.2593 | 0 | 0006AE | 9C07 | -300 | -7226.5745 | -6926.5745
700 | 1 | 44050 | 359.886 | 15852978.3 | 1940402500 | 2 | 87804 | 668.778 | 29368238.868 | 3854815016 | 0.17228 | -7228.917 | 0 | 0006BA | 9C3C | -350 | -7289.214 | -6939.214
800 | 1 | 44361 | 410.825 | 18224607.825 | 1967898321 | 2 | 88411 | 770.711 | 34077586.125 | 3908300821 | 0.16379 | -6855.1074 | 0 | 000665 | 9AC7 | -400 | -6920.6238 | -6520.6238
900 | 1 | 44648 | 460.562 | 20563172.176 | 1993443904 | 2 | 89009 | 871.387 | 38787780.001 | 3961342225 | 0.1733 | -7276.9208 | 0 | 0006C4 | 9C6C | -450 | -7354.9057 | -6904.9057
1000 | 1 | 44944 | 512.074 | 23014653.856 | 2019963136 | 2 | 89592 | 972.636 | 43577826.032 | 4013407040 | 0.17403 | -7309.3967 | 0 | 0006CC | 9C8D | -500 | -7396.4102 | -6896.4102
1100 | 1 | 45247 | 562.95 | 25471798.65 | 2047291009 | 2 | 90191 | 1075.024 | 48486452.506 | 4067254145 | 0.16791 | -7034.3648 | 0 | 00068F | 9B7A | -550 | -7126.7139 | -6576.7139
1200 | 1 | 45628 | 625.03 | 28518868.84 | 2081914384 | 2 | 90875 | 1187.98 | 53990667.49 | 4129205393 | 0.16294 | -6809.5796 | 0 | 00065D | 9A99 | -600 | -6907.3433 | -6307.3433
1300 | 1 | 45857 | 664.287 | 30462208.959 | 2102864449 | 2 | 91485 | 1289.317 | 58981077.799 | 4184778833 | 0.17143 | -7196.8844 | 0 | 0006B2 | 9C1C | -650 | -7308.3126 | -6658.3126
1400 | 1 | 46143 | 714.369 | 32963128.767 | 2129176449 | 2 | 92000 | 1378.656 | 63425337.726 | 4232040898 | 0.17511 | -7365.8189 | 0 | 0006D7 | 9CC5 | -700 | -7488.3972 | -6788.3972
1500 | 1 | 46454 | 765.318 | 35552082.372 | 2157974116 | 2 | 92597 | 1479.687 | 68515211.139 | 4287150565 | 0.16382 | -6844.9227 | 0 | 000666 | 9ABC | -750 | -6967.79 | -6217.79
1600 | 1 | 46747 | 816.632 | 38175096.104 | 2185282009 | 2 | 93201 | 1581.95 | 73727178.476 | 4343256125 | 0.17513 | -7370.3153 | 0 | 0006D7 | 9CCA | -800 | -7510.4218 | -6710.4218
1700 | 1 | 47053 | 866.818 | 40786387.354 | 2213984809 | 2 | 93800 | 1683.45 | 78961483.458 | 4399266818 | 0.16401 | -6850.1815 | 0 | 000668 | 9AC2 | -850 | -6989.5871 | -6139.5871
1800 | 1 | 47346 | 917.352 | 43432947.792 | 2241643716 | 2 | 94399 | 1784.17 | 84219335.146 | 4455628525 | 0.17247 | -7248.4595 | 0 | 0006BC | 9C50 | -900 | -7403.6834 | -6503.6834
1900 | 1 | 47635 | 968.312 | 46125542.12 | 2269093225 | 2 | 94981 | 1885.664 | 89558489.912 | 4510736941 | 0.17633 | -7431.2714 | 0 | 0006E3 | 9D07 | -950 | -7598.787 | -6648.787
2000 | 1 | 47941 | 1019.16 | 48859549.56 | 2298339481 | 2 | 95576 | 1987.472 | 94985091.68 | 4567432706 | 0.16617 | -6947.1928 | 0 | 00067D | 9B23 | -1000 | -7113.3628 | -6113.3628
2100 | 1 | 48267 | 1069.97 | 51644241.99 | 2329703289 | 2 | 96208 | 2089.13 | 100503791.55 | 4628042770 | 0.15586 | -6452.8713 | 0 | 000616 | 9934 | -1050 | -6616.5232 | -5566.5232
2200 | 1 | 48528 | 1120.69 | 54384844.32 | 2354966784 | 2 | 96795 | 2190.66 | 106029086.31 | 4684670073 | 0.19433 | -8309.7321 | 0 | 000797 | A075 | -1100 | -8523.4945 | -7423.4945
2300 | 1 | 48852 | 1171.94 | 57251612.88 | 2386517904 | 2 | 97380 | 2292.63 | 111636457.2 | 4741484688 | 0.15818 | -6555.4211 | 0 | 00062D | 999B | -1150 | -6737.327 | -5587.327
2400 | 1 | 49182 | 1225.29 | 60262212.78 | 2418869124 | 2 | 98034 | 2397.23 | 117513825.66 | 4805387028 | 0.16167 | -6725.8 | 0 | 000650 | 9A45 | -1200 | -6919.8 | -5719.8
2500 | 1 | 49443 | 1274.24 | 63002248.32 | 2444610249 | 2 | 98625 | 2499.53 | 123264461.1 | 4863479373 | 0.18755 | -7998.6905 | 0 | 000753 | 9F3E | -1250 | -8233.1253 | -6983.1253
2600 | 1 | 49756 | 1325.34 | 65943617.04 | 2475659536 | 2 | 99199 | 2599.58 | 128945865.36 | 4920269785 | 0.16326 | -6797.7642 | 0 | 000660 | 9A8D | -1300 | -7010.0006 | -5710.0006
2700 | 1 | 50066 | 1375.86 | 68883806.76 | 2506604356 | 2 | 99822 | 2701.2 | 134827423.8 | 4982263892 | 0.16297 | -6783.283 | 0 | 00065D | 9A7F | -1350 | -7003.2894 | -5653.2894
2800 | 1 | 50346 | 1426.88 | 71837700.48 | 2534719716 | 2 | 100412 | 2802.74 | 140721507.24 | 5041324072 | 0.18221 | -7746.8804 | 0 | 00071E | 9E42 | -1400 | -8001.9804 | -6601.9804
2900 | 1 | 50679 | 1477.89 | 74897987.31 | 2568361041 | 2 | 101025 | 2904.77 | 146735687.79 | 5103080757 | 0.15318 | -6285.2805 | 0 | 0005FB | 988D | -1450 | -6507.3962 | -5057.3962
3000 | 1 | 50942 | 1528.81 | 77880639.02 | 2595087364 | 2 | 101621 | 3006.7 | 152778626.33 | 5163448405 | 0.19361 | -8334.181 | 0 | 000790 | A08E | -1500 | -8624.5993 | -7124.5993
3100 | 1 | 51270 | 1579.71 | 80991731.7 | 2628612900 | 2 | 102212 | 3108.52 | 158872370.72 | 5223700264 | 0.15518 | -6376.5187 | 0 | 00060F | 98E8 | -1550 | -6617.0522 | -5067.0522
3200 | 1 | 51556 | 1630.53 | 84063604.68 | 2658021136 | 2 | 102826 | 3210.24 | 165055336.38 | 5286634036 | 0.17769 | -7530.5746 | 0 | 0006F0 | 9D6A | -1600 | -7814.8823 | -6214.8823
3300 | 1 | 51864 | 1681.33 | 87200499.12 | 2689874496 | 2 | 103420 | 3311.86 | 171264103.8 | 5347895632 | 0.16494 | -6872.8622 | 0 | 000671 | 9AD8 | -1650 | -7145.0051 | -5495.0051
3400 | 1 | 52189 | 1732.16 | 90399698.24 | 2723691721 | 2 | 104053 | 3413.49 | 177600197.36 | 5413566217 | 0.1564 | -6430.1996 | 0 | 00061C | 991E | -1700 | -6696.0796 | -4996.0796
3500 | 1 | 52464 | 1782.91 | 93538590.24 | 2752471296 | 2 | 104653 | 3515.07 | 183938288.48 | 5476163017 | 0.18455 | -7899.0827 | 0 | 000735 | 9EDB | -1750 | -8222.0373 | -6472.0373
3600 | 1 | 52795 | 1840.53 | 97170781.35 | 2787312025 | 2 | 105259 | 3623.44 | 190709371.59 | 5539783321 | 0.17408 | -7349.947 | 0 | 0006CC | 9CB5 | -1800 | -7663.2884 | -5863.2884
3700 | 1 | 53064 | 1884.24 | 99985311.36 | 2815788096 | 2 | 105859 | 3724.77 | 197156092.71 | 5603100121 | 0.16249 | -6738.1668 | 0 | 000658 | 9A52 | -1850 | -7038.7746 | -5188.7746
3800 | 1 | 53397 | 1935.4 | 103344553.8 | 2851239609 | 2 | 106461 | 3819.64 | 203329865.16 | 5667027705 | 0.15363 | -6268.1751 | 0 | 000600 | 987C | -1900 | -6560.079 | -4660.079
3900 | 1 | 53663 | 1986 | 106574718 | 2879717569 | 2 | 107060 | 3921.4 | 209919271.8 | 5730957178 | 0.19023 | -8222.0744 | 0 | 00076E | A01E | -1950 | -8593.0143 | -6643.0143
4000 | 1 | 53955 | 2037.02 | 109907414.1 | 2911142025 | 2 | 107618 | 4023.02 | 216482132.1 | 5790859594 | 0.17473 | -7390.3228 | 0 | 0006D3 | 9CDE | -2000 | -7739.7749 | -5739.7749
4100 | 1 | 54274 | 2087.51 | 113297517.74 | 2945667076 | 2 | 108229 | 4124.53 | 223204931.84 | 5856809101 | 0.15828 | -6502.7541 | 0 | 00062E | 9966 | -2050 | -6827.2197 | -4777.2197
4200 | 1 | 54569 | 2138.54 | 116697989.26 | 2977775761 | 2 | 108843 | 4226.05 | 229995507 | 5923442837 | 0.17298 | -7300.9721 | 0 | 0006C1 | 9C84 | -2100 | -7664.2365 | -5564.2365
4300 | 1 | 54874 | 2189 | 120119186 | 3011155876 | 2 | 109443 | 4327.54 | 236817175.26 | 5988931637 | 0.16544 | -6889.4985 | 0 | 000676 | 9AE9 | -2150 | -7245.2001 | -5095.2001
4400 | 1 | 55213 | 2239.89 | 123671046.57 | 3048475369 | 2 | 110087 | 4428.89 | 243790232.57 | 6059631245 | 0.15012 | -6048.5748 | 0 | 0005DD | 97A0 | -2200 | -6378.8344 | -4178.8344
4500 | 1 | 55467 | 2290.31 | 127036624.77 | 3076588089 | 2 | 110680 | 4530.2 | 250707671.34 | 6125063458 | 0.1985 | -8720.1079 | 0 | 0007C1 | A210 | -2250 | -9166.7417 | -6916.7417
4600 | 1 | 55766 | 2340.72 | 130532591.52 | 3109846756 | 2 | 111233 | 4631.03 | 257569216.29 | 6186434845 | 0.1686 | -7061.1665 | 0 | 000695 | 9B95 | -2300 | -7448.9357 | -5148.9357
4700 | 1 | 56065 | 2391.57 | 134083372.05 | 3143284225 | 2 | 111831 | 4732.29 | 264615963.57 | 6253130981 | 0.17007 | -7143.2302 | 0 | 0006A4 | 9BE7 | -2350 | -7542.8874 | -5192.8874
4800 | 1 | 56404 | 2446.33 | 137982797.32 | 3181411216 | 2 | 112469 | 4837.9 | 272066169.37 | 6324695441 | 0.16153 | -6664.8294 | 0 | 00064F | 9A08 | -2400 | -7052.5108 | -4652.5108
4900 | 1 | 56682 | 2492.71 | 141291788.22 | 3212849124 | 2 | 113086 | 4939.04 | 279274585.54 | 6394260340 | 0.16683 | -6963.805 | 0 | 000684 | 9B33 | -2450 | -7372.5496 | -4922.5496
5000 | 1 | 56994 | 2543.54 | 144966518.76 | 3248316036 | 2 | 113676 | 5036.25 | 286258306.98 | 6461165160 | 0.16292 | -6741.7325 | 0 | 00065D | 9A55 | -2500 | -7149.0242 | -4649.0242
5100 | 1 | 57281 | 2591.3 | 148432255.3 | 3281112961 | 2 | 114275 | 5134.84 | 293398774.06 | 6529428997 | 0.16641 | -6940.8971 | 0 | 000680 | 9B1C | -2550 | -7365.2455 | -4815.2455
5200 | 1 | 57618 | 2644.62 | 152377715.16 | 3319833924 | 2 | 114899 | 5235.92 | 300809970.46 | 6600946885 | 0.15822 | -6471.676 | 0 | 00062E | 9947 | -2600 | -6883.0469 | -4283.0469
5300 | 1 | 57885 | 2695.36 | 156020913.6 | 3350673225 | 2 | 115503 | 5339.98 | 308398628.76 | 6670507149 | 0.19004 | -8304.958 | 0 | 00076C | A070 | -2650 | -8808.5572 | -6158.5572
5400 | 1 | 58213 | 2746.13 | 159860465.69 | 3388753369 | 2 | 116098 | 5441.49 | 315881379.29 | 6739426594 | 0.15479 | -6264.4615 | 0 | 00060B | 9878 | -2700 | -6682.3853 | -3982.3853
5500 | 1 | 58516 | 2796.36 | 163631801.76 | 3424122256 | 2 | 116729 | 5542.49 | 323492267.45 | 6812875625 | 0.16578 | -6904.1637 | 0 | 000679 | 9AF8 | -2750 | -7360.0465 | -4610.0465
5600 | 1 | 58793 | 2847.11 | 167390138.23 | 3456616849 | 2 | 117309 | 5643.47 | 331021939.99 | 6880739105 | 0.18321 | -7924.5317 | 0 | 000728 | 9EF4 | -2800 | -8437.5281 | -5637.5281
5700 | 1 | 59089 | 2897.77 | 171226331.53 | 3491509921 | 2 | 117882 | 5744.88 | 338616469.76 | 6948126770 | 0.17115 | -7215.2325 | 0 | 0006AF | 9C2F | -2850 | -7703.0061 | -4853.0061
5800 | 1 | 59380 | 2947.93 | 175048083.4 | 3525984400 | 2 | 118469 | 5845.7 | 346274414.93 | 7017494321 | 0.17237 | -7287.4679 | 0 | 0006BB | 9C77 | -2900 | -7787.3442 | -4887.3442
5900 | 1 | 59734 | 2999.13 | 179150031.42 | 3568150756 | 2 | 119114 | 5947.06 | 354198114.82 | 7094135156 | 0.14463 | -5640.3638 | 0 | 0005A6 | 9608 | -2950 | -6067.0305 | -3117.0305
6000 | 1 | 60130 | 3063.69 | 184219679.7 | 3615616900 | 2 | 119864 | 6062.82 | 363369711.12 | 7183767656 | 0.16303 | -6739.3221 | 0 | 00065E | 9A53 | -3000 | -7228.413 | -4228.413
6100 | 1 | 60311 | 3100.37 | 186986415.07 | 3637416721 | 2 | 120441 | 6164.06 | 371206094.77 | 7253033621 | 0.20265 | -9121.7708 | 0 | 0007EA | A3A1 | -3050 | -9739.8592 | -6689.8592
6200 | 1 | 60589 | 3150.5 | 190885644.5 | 3671026921 | 2 | 120900 | 6250.87 | 377872059.57 | 7308443642 | 0.18032 | -7775.1351 | 0 | 00070B | 9E5F | -3100 | -8334.1387 | -5234.1387
6300 | 1 | 60940 | 3201.1 | 195075034 | 3713683600 | 2 | 121529 | 6351.6 | 385960678.5 | 7384710521 | 0.14416 | -5583.9826 | 0 | 0005A1 | 95CF | -3150 | -6038.0852 | -2888.0852
6400 | 1 | 61187 | 3251.69 | 198961156.03 | 3743848969 | 2 | 122127 | 6452.79 | 394036190.03 | 7457532569 | 0.20482 | -9280.4976 | 0 | 000800 | A440 | -3200 | -9935.9146 | -6735.9146
6500 | 1 | 61527 | 3302.72 | 203206453.44 | 3785571729 | 2 | 122714 | 6554.41 | 402167609.47 | 7529420698 | 0.15009 | -5931.7589 | 0 | 0005DC | 972B | -3250 | -6419.5456 | -3169.5456
6600 | 1 | 61832 | 3353.29 | 207340627.28 | 3823196224 | 2 | 123359 | 6656.01 | 410547080.72 | 7608767953 | 0.1658 | -6898.6583 | 0 | 00067A | 9AF2 | -3300 | -7445.8091 | -4145.8091
6700 | 1 | 62169 | 3403.78 | 211609598.82 | 3864984561 | 2 | 124001 | 6757.07 | 418950226.1 | 7688180785 | 0.14982 | -5910.5013 | 0 | 0005DA | 9716 | -3350 | -6412.4049 | -3062.4049
6800 | 1 | 62459 | 3453.84 | 215723392.56 | 3901126681 | 2 | 124628 | 6857.62 | 427332991.38 | 7766111242 | 0.17262 | -7327.8757 | 0 | 0006BE | 9C9F | -3400 | -7914.786 | -4514.786
6900 | 1 | 62693 | 3503.79 | 219663106.47 | 3930412249 | 2 | 125152 | 6957.63 | 435386499.03 | 7831538930 | 0.21346 | -9878.7542 | 0 | 000856 | A696 | -3450 | -10615.1965 | -7165.1965
7000 | 1 | 62983 | 3554.85 | 223895117.55 | 3966858289 | 2 | 125676 | 7058.64 | 443558224.02 | 7897270538 | 0.17607 | -7534.5017 | 0 | 0006E0 | 9D6E | -3500 | -8150.743 | -4650.743
7100 | 1 | 63297 | 3605.8 | 228236322.6 | 4006510209 | 2 | 126280 | 7160.65 | 452131440.15 | 7973368498 | 0.16226 | -6664.8438 | 0 | 000656 | 9A08 | -3550 | -7240.8709 | -3690.8709
7200 | 1 | 63759 | 3670.3 | 234014657.7 | 4065210081 | 2 | 127056 | 7276.1 | 462250980.3 | 8071720290 | 0.13961 | -5231.1188 | 0 | 000574 | 946F | -3600 | -5733.7162 | -2133.7162
7300 | 1 | 63888 | 3706.69 | 236813010.72 | 4081676544 | 2 | 127647 | 7376.99 | 470827668.42 | 8146886625 | 0.28209 | -14315.6691 | 0 | 000B04 | B7EB | -3650 | -15345.3086 | -11695.3086
7400 | 1 | 64201 | 3757.08 | 241208293.08 | 4121768401 | 2 | 128089 | 7463.77 | 478021303.8 | 8203444945 | 0.16099 | -6578.6657 | 0 | 000649 | 99B2 | -3700 | -7174.3302 | -3474.3302
7500 | 1 | 64583 | 3807.45 | 245896543.35 | 4170963889 | 2 | 128784 | 7564.53 | 487104836.43 | 8292732290 | 0.13186 | -4708.3765 | 0 | 000526 | 9264 | -3750 | -5202.8464 | -1452.8464
7600 | 1 | 64872 | 3858.34 | 250298232.48 | 4208376384 | 2 | 129455 | 7665.79 | 496194775.83 | 8379340273 | 0.17609 | -7564.9682 | 0 | 0006E0 | 9D8C | -3800 | -8234.1101 | -4434.1101
7700 | 1 | 65177 | 3908.77 | 254761902.29 | 4248041329 | 2 | 130049 | 7767.11 | 505060134.77 | 8456417713 | 0.16534 | -6867.873 | 0 | 000675 | 9AD3 | -3850 | -7504.4484 | -3654.4484
7800 | 1 | 65434 | 3959.17 | 259064329.78 | 4281608356 | 2 | 130611 | 7867.94 | 513826232.07 | 8529649685 | 0.19611 | -8873.023 | 0 | 0007A9 | A2A9 | -3900 | -9637.8479 | -5737.8479
7900 | 1 | 65535 | 4010.02 | 262796660.7 | 4294836225 | 2 | 130969 | 7969.19 | 521860990.48 | 8576444581 | 0.50347 | -28984.5815 | 0 | 0013AA | F138 | -3950 | -30973.2696 | -27023.2696
8000 | 1 | 65535 | 4060.37 | 266096347.95 | 4294836225 | 2 | 131070 | 8070.39 | 528893008.65 | 8589672450 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4000 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Vdiff1
Vset | PR Relay | Ecat_Vout+ | Meter_Vout+ | [7 empty] | Float values |  |  | EEPROM Storage |  | Test
|  | X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset |  | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -50 | 0
200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 000000 | 0000 | -100 | 0 |  | 0 | 0
300 | 1 | 64796 | 316.436 | 20503787.056 | 4198521616 | 2 | 64798 | 316.436 | 20503787.056 | 4198521620 | 0.0048837 | -0.0097674 | 0 | 000030 | 8000 | -150 | -0.74233 | 149.2577
400 | 1 | 64466 | 419.092 | 27017184.872 | 4155865156 | 2 | 129262 | 735.528 | 47520971.928 | 8354386772 | -0.31108 | 20473.0971 | 0 | FFFFFFF3DA | 4FF9 | -200 | 20535.3129 | 20735.3129
500 | 1 | 64141 | 520.475 | 33383786.975 | 4114067881 | 2 | 128607 | 939.567 | 60400971.847 | 8269933037 | -0.31195 | 20529.1119 | 0 | FFFFFFF3D1 | 5031 | -250 | 20607.0989 | 20857.0989
600 | 1 | 63826 | 621.737 | 39682985.762 | 4073758276 | 2 | 127967 | 1142.212 | 73066772.737 | 8187826157 | -0.32147 | 21139.6685 | 0 | FFFFFFF372 | 5293 | -300 | 21236.1085 | 21536.1085
700 | 1 | 63493 | 723.607 | 45943979.251 | 4031361049 | 2 | 127319 | 1345.344 | 85626965.013 | 8105119325 | -0.30592 | 20147.1262 | 0 | FFFFFFF40D | 4EB3 | -350 | 20254.1968 | 20604.1968
800 | 1 | 63163 | 825.411 | 52135434.993 | 3989564569 | 2 | 126656 | 1549.018 | 98079414.244 | 8020925618 | -0.3085 | 20311.0051 | 0 | FFFFFFF3F4 | 4F57 | -400 | 20434.4039 | 20834.4039
900 | 1 | 62839 | 927.503 | 58283361.017 | 3948739921 | 2 | 126002 | 1752.914 | 110418796.01 | 7938304490 | -0.3151 | 20727.9943 | 0 | FFFFFFF3B2 | 50F7 | -450 | 20869.7888 | 21319.7888
1000 | 1 | 62512 | 1029.763 | 64372544.656 | 3907750144 | 2 | 125351 | 1957.266 | 122655905.673 | 7856490065 | -0.31272 | 20578.6227 | 0 | FFFFFFF3C9 | 5062 | -500 | 20734.9836 | 21234.9836
1100 | 1 | 62183 | 1131.204 | 70341658.332 | 3866725489 | 2 | 124695 | 2160.967 | 134714202.988 | 7774475633 | -0.30833 | 20304.1697 | 0 | FFFFFFF3F5 | 4F50 | -550 | 20473.7519 | 21023.7519
1200 | 1 | 61795 | 1255.074 | 77557297.83 | 3818622025 | 2 | 123978 | 2386.278 | 147898956.162 | 7685347514 | -0.31925 | 20983.287 | 0 | FFFFFFF388 | 51F7 | -600 | 21174.8386 | 21774.8386
1300 | 1 | 61540 | 1333.463 | 82061313.02 | 3787171600 | 2 | 123335 | 2588.537 | 159618610.85 | 7605793625 | -0.30741 | 20251.3417 | 0 | FFFFFFF3FE | 4F1B | -650 | 20451.1568 | 21101.1568
1400 | 1 | 61224 | 1433.47 | 87762767.28 | 3748378176 | 2 | 122764 | 2766.933 | 169824080.3 | 7535549776 | -0.31648 | 20809.5098 | 0 | FFFFFFF3A4 | 5149 | -700 | 21031.0443 | 21731.0443
1500 | 1 | 60894 | 1535.228 | 93486173.832 | 3708079236 | 2 | 122118 | 2968.698 | 181248941.112 | 7456457412 | -0.30836 | 20312.3542 | 0 | FFFFFFF3F5 | 4F58 | -750 | 20543.6224 | 21293.6224
1600 | 1 | 60556 | 1637.734 | 99174620.104 | 3667029136 | 2 | 121450 | 3172.962 | 192660793.936 | 7375108372 | -0.30327 | 20002.6847 | 0 | FFFFFFF428 | 4E22 | -800 | 20245.3024 | 21045.3024
1700 | 1 | 60252 | 1738.026 | 104719542.552 | 3630303504 | 2 | 120808 | 3375.76 | 203894162.656 | 7297332640 | -0.32991 | 21615.6365 | 0 | FFFFFFF31D | 546F | -850 | 21896.0582 | 22746.0582
1800 | 1 | 59923 | 1839.018 | 110199475.614 | 3590765929 | 2 | 120175 | 3577.044 | 214919018.166 | 7221069433 | -0.30697 | 20233.3755 | 0 | FFFFFFF403 | 4F09 | -900 | 20509.6454 | 21409.6454
1900 | 1 | 59590 | 1940.88 | 115657039.2 | 3550968100 | 2 | 119513 | 3779.898 | 225856514.814 | 7141734029 | -0.30589 | 20168.9778 | 0 | FFFFFFF40E | 4EC8 | -950 | 20459.5751 | 21409.5751
2000 | 1 | 59263 | 2042.54 | 121047048.02 | 3512103169 | 2 | 118853 | 3983.42 | 236704087.22 | 7063071269 | -0.31089 | 20466.6274 | 0 | FFFFFFF3DC | 4FF2 | -1000 | 20777.5143 | 21777.5143
2100 | 1 | 58950 | 2144.13 | 126396463.5 | 3475102500 | 2 | 118213 | 4186.67 | 247443511.52 | 6987205669 | -0.32457 | 21277.4543 | 0 | FFFFFFF353 | 531D | -1050 | 21618.2514 | 22668.2514
2200 | 1 | 58610 | 2245.56 | 131612271.6 | 3435132100 | 2 | 117560 | 4389.69 | 258008735.1 | 6910234600 | -0.29832 | 19730.3021 | 0 | FFFFFFF459 | 4D12 | -1100 | 20058.4579 | 21158.4579
2300 | 1 | 58291 | 2348.04 | 136869599.64 | 3397840681 | 2 | 116901 | 4593.6 | 268481871.24 | 6832972781 | -0.32125 | 21074.2522 | 0 | FFFFFFF374 | 5252 | -1150 | 21443.6942 | 22593.6942
2400 | 1 | 57956 | 2454.76 | 142268070.56 | 3358897936 | 2 | 116247 | 4802.8 | 279137670.2 | 6756738617 | -0.31857 | 20917.6386 | 0 | FFFFFFF38F | 51B5 | -1200 | 21299.9192 | 22499.9192
2500 | 1 | 57621 | 2552.68 | 147087974.28 | 3320179641 | 2 | 115577 | 5007.44 | 289356044.84 | 6679077577 | -0.2923 | 19395.2123 | 0 | FFFFFFF496 | 4BC3 | -1250 | 19760.5854 | 21010.5854
2600 | 1 | 57302 | 2654.9 | 152131079.8 | 3283519204 | 2 | 114923 | 5207.58 | 299219054.08 | 6603698845 | -0.32044 | 21016.6882 | 0 | FFFFFFF37C | 5218 | -1300 | 21433.2587 | 22733.2587
2700 | 1 | 56990 | 2755.97 | 157062730.3 | 3247860100 | 2 | 114292 | 5410.87 | 309193810.1 | 6531379304 | -0.32394 | 21217.4421 | 0 | FFFFFFF359 | 52E1 | -1350 | 21654.7642 | 23004.7642
2800 | 1 | 56643 | 2858.04 | 161887959.72 | 3208429449 | 2 | 113633 | 5614.01 | 318950690.02 | 6456289549 | -0.29415 | 19519.5703 | 0 | FFFFFFF483 | 4C3F | -1400 | 19931.3801 | 21331.3801
2900 | 1 | 56315 | 2960.08 | 166696905.2 | 3171379225 | 2 | 112958 | 5818.12 | 328584864.92 | 6379808674 | -0.3111 | 20479.5391 | 0 | FFFFFFF3DA | 4FFF | -1450 | 20930.6306 | 22380.6306
3000 | 1 | 55983 | 3061.95 | 171417146.85 | 3134096289 | 2 | 112298 | 6022.03 | 338114052.05 | 6305475514 | -0.30684 | 20239.6253 | 0 | FFFFFFF404 | 4F0F | -1500 | 20699.8814 | 22199.8814
3100 | 1 | 55669 | 3163.8 | 176125582.2 | 3099037561 | 2 | 111652 | 6225.75 | 347542729.05 | 6233133850 | -0.32436 | 21220.767 | 0 | FFFFFFF355 | 52E4 | -1550 | 21723.5298 | 23273.5298
3200 | 1 | 55335 | 3265.49 | 180695889.15 | 3061962225 | 2 | 111004 | 6429.29 | 356821471.35 | 6160999786 | -0.30446 | 20112.8437 | 0 | FFFFFFF41C | 4E90 | -1600 | 20599.9815 | 22199.9815
3300 | 1 | 55008 | 3367.17 | 185221287.36 | 3025880064 | 2 | 110343 | 6632.66 | 365917176.51 | 6087842289 | -0.31095 | 20471.7983 | 0 | FFFFFFF3DB | 4FF7 | -1650 | 20984.8625 | 22634.8625
3400 | 1 | 54703 | 3468.88 | 189758142.64 | 2992418209 | 2 | 109711 | 6836.05 | 374979430 | 6018298273 | -0.33348 | 21710.9853 | 0 | FFFFFFF2FA | 54CE | -1700 | 22277.8935 | 23977.8935
3500 | 1 | 54362 | 3570.43 | 194095715.66 | 2955227044 | 2 | 109065 | 7039.31 | 383853858.3 | 5947645253 | -0.2978 | 19759.4655 | 0 | FFFFFFF45E | 4D2F | -1750 | 20280.6165 | 22030.6165
3600 | 1 | 53985 | 3685.76 | 198975753.6 | 2914380225 | 2 | 108347 | 7256.19 | 393071469.26 | 5869607269 | -0.30592 | 20200.5877 | 0 | FFFFFFF40D | 4EE8 | -1800 | 20751.2349 | 22551.2349
3700 | 1 | 53724 | 3773.28 | 202715694.72 | 2886268176 | 2 | 107709 | 7459.04 | 401691448.32 | 5800648401 | -0.33533 | 21788.3163 | 0 | FFFFFFF2E7 | 551C | -1850 | 22408.6688 | 24258.6688
3800 | 1 | 53395 | 3875.68 | 206941933.6 | 2851026025 | 2 | 107119 | 7648.96 | 409657628.32 | 5737294201 | -0.31125 | 20494.6709 | 0 | FFFFFFF3D8 | 500E | -1900 | 21086.0387 | 22986.0387
3900 | 1 | 53054 | 3976.98 | 210994696.92 | 2814726916 | 2 | 106449 | 7852.66 | 417936630.52 | 5665752941 | -0.29707 | 19737.5964 | 0 | FFFFFFF466 | 4D19 | -1950 | 20316.8779 | 22266.8779
4000 | 1 | 52745 | 4079.12 | 215153184.4 | 2782035025 | 2 | 105799 | 8056.1 | 426147881.32 | 5596761941 | -0.33055 | 21513.9883 | 0 | FFFFFFF317 | 5409 | -2000 | 22175.0886 | 24175.0886
4100 | 1 | 52401 | 4180.17 | 219045088.17 | 2745864801 | 2 | 105146 | 8259.29 | 434198272.57 | 5527899826 | -0.29375 | 19572.9637 | 0 | FFFFFFF487 | 4C74 | -2050 | 20175.1512 | 22225.1512
4200 | 1 | 52062 | 4282.33 | 222946664.46 | 2710451844 | 2 | 104463 | 8462.5 | 441991752.63 | 5456316645 | -0.30136 | 19971.5746 | 0 | FFFFFFF43B | 4E03 | -2100 | 20604.4242 | 22704.4242
4300 | 1 | 51758 | 4383.31 | 226871358.98 | 2678890564 | 2 | 103820 | 8665.64 | 449818023.44 | 5389342408 | -0.33217 | 21575.8193 | 0 | FFFFFFF307 | 5447 | -2150 | 22289.9871 | 24439.9871
4400 | 1 | 51433 | 4485.21 | 230687805.93 | 2645353489 | 2 | 103191 | 8868.52 | 457559164.91 | 5324244053 | -0.31354 | 20611.4337 | 0 | FFFFFFF3C1 | 5083 | -2200 | 21301.2183 | 23501.2183
4500 | 1 | 51092 | 4586.13 | 234314553.96 | 2610392464 | 2 | 102525 | 9071.34 | 465002359.89 | 5255745953 | -0.29595 | 19706.9647 | 0 | FFFFFFF471 | 4CFA | -2250 | 20372.8591 | 22622.8591
4600 | 1 | 50759 | 4687.02 | 237908448.18 | 2576476081 | 2 | 101851 | 9273.15 | 472223002.14 | 5186868545 | -0.30297 | 20065.6251 | 0 | FFFFFFF42B | 4E61 | -2300 | 20762.463 | 23062.463
4700 | 1 | 50431 | 4788.82 | 241504981.42 | 2543285761 | 2 | 101190 | 9475.84 | 479413429.6 | 5119761842 | -0.31037 | 20440.8804 | 0 | FFFFFFF3E1 | 4FD8 | -2350 | 21170.2401 | 23520.2401
4800 | 1 | 50088 | 4898.45 | 245353563.6 | 2508807744 | 2 | 100519 | 9687.27 | 486858545.02 | 5052093505 | -0.31962 | 20907.6262 | 0 | FFFFFFF384 | 51AB | -2400 | 21674.7166 | 24074.7166
4900 | 1 | 49797 | 4991.31 | 248552264.07 | 2479741209 | 2 | 99885 | 9889.76 | 493905827.67 | 4988548953 | -0.31911 | 20881.8578 | 0 | FFFFFFF389 | 5191 | -2450 | 21663.6688 | 24113.6688
5000 | 1 | 49451 | 5093.09 | 251858393.59 | 2445401401 | 2 | 99248 | 10084.4 | 500410657.66 | 4925142610 | -0.29416 | 19639.6876 | 0 | FFFFFFF483 | 4CB7 | -2500 | 20375.0923 | 22875.0923
5100 | 1 | 49151 | 5188.71 | 255030285.21 | 2415820801 | 2 | 98602 | 10281.8 | 506888678.8 | 4861222202 | -0.31873 | 20854.7721 | 0 | FFFFFFF38D | 5176 | -2550 | 21667.5421 | 24217.5421
5200 | 1 | 48836 | 5295.43 | 258607619.48 | 2384954896 | 2 | 97987 | 10484.14 | 513637904.69 | 4800775697 | -0.33879 | 21840.7567 | 0 | FFFFFFF2C5 | 5550 | -2600 | 22721.6202 | 25321.6202
5300 | 1 | 48488 | 5396.99 | 261689251.12 | 2351086144 | 2 | 97324 | 10692.42 | 520296870.6 | 4736041040 | -0.29184 | 19547.6833 | 0 | FFFFFFF49A | 4C5B | -2650 | 20321.0569 | 22971.0569
5400 | 1 | 48165 | 5498.64 | 264841995.6 | 2319867225 | 2 | 96653 | 10895.63 | 526531246.72 | 4670953369 | -0.31471 | 20656.4488 | 0 | FFFFFFF3B5 | 50B0 | -2700 | 21506.1547 | 24206.1547
5500 | 1 | 47857 | 5599.21 | 267961392.97 | 2290292449 | 2 | 96022 | 11097.85 | 532803388.57 | 4610159674 | -0.32653 | 21225.7635 | 0 | FFFFFFF33F | 52E9 | -2750 | 22123.71 | 24873.71
5600 | 1 | 47527 | 5700.78 | 270940971.06 | 2258815729 | 2 | 95384 | 11299.99 | 538902364.03 | 4549108178 | -0.30779 | 20329.0145 | 0 | FFFFFFF3FB | 4F69 | -2800 | 21190.8206 | 23990.8206
5700 | 1 | 47163 | 5802.17 | 273647743.71 | 2224348569 | 2 | 94690 | 11502.95 | 544588714.77 | 4483164298 | -0.27854 | 18939.1386 | 0 | FFFFFFF51F | 49FB | -2850 | 19732.9889 | 22582.9889
5800 | 1 | 46831 | 5902.56 | 276422787.36 | 2193142561 | 2 | 93994 | 11704.73 | 550070531.07 | 4417491130 | -0.30238 | 20063.2952 | 0 | FFFFFFF431 | 4E5F | -2900 | 20940.1958 | 23840.1958
5900 | 1 | 46513 | 6005.06 | 279313355.78 | 2163459169 | 2 | 93344 | 11907.62 | 555736143.14 | 4356601730 | -0.32233 | 20997.4578 | 0 | FFFFFFF369 | 5205 | -2950 | 21948.3226 | 24898.3226
6000 | 1 | 46132 | 6134.29 | 282987066.28 | 2128161424 | 2 | 92645 | 12139.35 | 562300422.06 | 4291620593 | -0.33919 | 21781.6348 | 0 | FFFFFFF2C1 | 5515 | -3000 | 22799.1938 | 25799.1938
6100 | 1 | 45886 | 6207.7 | 284846522.2 | 2105524996 | 2 | 92018 | 12341.99 | 567833588.48 | 4233686420 | -0.29841 | 19900.7539 | 0 | FFFFFFF458 | 4DBC | -3050 | 20810.9185 | 23860.9185
6200 | 1 | 45527 | 6308.04 | 287186137.08 | 2072707729 | 2 | 91413 | 12515.74 | 572032659.28 | 4178232725 | -0.2795 | 19032.7731 | 0 | FFFFFFF516 | 4A58 | -3100 | 19899.2188 | 22999.2188
6300 | 1 | 45234 | 6409.27 | 289916919.18 | 2046114756 | 2 | 90761 | 12717.31 | 577103056.26 | 4118822485 | -0.34549 | 22037.3854 | 0 | FFFFFFF282 | 5615 | -3150 | 23125.6943 | 26275.6943
6400 | 1 | 44889 | 6510.52 | 292250732.28 | 2015022321 | 2 | 90123 | 12919.79 | 582167651.46 | 4061137077 | -0.29348 | 19684.4657 | 0 | FFFFFFF48A | 4CE4 | -3200 | 20623.5961 | 23823.5961
6500 | 1 | 44562 | 6612.64 | 294672463.68 | 1985771844 | 2 | 89451 | 13123.16 | 586923195.96 | 4000794165 | -0.31229 | 20529.0664 | 0 | FFFFFFF3CE | 5031 | -3250 | 21544.0206 | 24794.0206
6600 | 1 | 44264 | 6713.86 | 297182299.04 | 1959301696 | 2 | 88826 | 13326.5 | 591854762.72 | 3945073540 | -0.33966 | 21748.7663 | 0 | FFFFFFF2BC | 54F4 | -3300 | 22869.6589 | 26169.6589
6700 | 1 | 43939 | 6814.89 | 299439451.71 | 1930635721 | 2 | 88203 | 13528.75 | 596621750.75 | 3889937417 | -0.31086 | 20473.8351 | 0 | FFFFFFF3DC | 4FF9 | -3350 | 21515.2213 | 24865.2213
6800 | 1 | 43620 | 6915.03 | 301633608.6 | 1902704400 | 2 | 87559 | 13729.92 | 601073060.31 | 3833340121 | -0.31392 | 20608.1548 | 0 | FFFFFFF3BD | 5080 | -3400 | 21675.4776 | 25075.4776
6900 | 1 | 43243 | 7014.97 | 303348347.71 | 1869957049 | 2 | 86863 | 13930 | 604981956.31 | 3772661449 | -0.26509 | 18478.3796 | 0 | FFFFFFF5A6 | 482E | -3450 | 19392.9499 | 22842.9499
7000 | 1 | 42916 | 7117.13 | 305438751.08 | 1841783056 | 2 | 86159 | 14132.1 | 608787098.79 | 3711740105 | -0.31242 | 20524.7709 | 0 | FFFFFFF3CC | 502C | -3500 | 21618.2265 | 25118.2265
7100 | 1 | 42585 | 7219.05 | 307423244.25 | 1813482225 | 2 | 85501 | 14336.18 | 612861995.33 | 3655265281 | -0.30792 | 20331.6276 | 0 | FFFFFFF3F9 | 4F6B | -3550 | 21424.7273 | 24974.7273
7200 | 1 | 42220 | 7348.12 | 310237626.4 | 1782528400 | 2 | 84805 | 14567.17 | 617660870.65 | 3596010625 | -0.35362 | 22277.806 | 0 | FFFFFFF230 | 5705 | -3600 | 23550.8252 | 27150.8252
7300 | 1 | 41939 | 7420.92 | 311225963.88 | 1758879721 | 2 | 84159 | 14769.04 | 621463590.28 | 3541408121 | -0.25907 | 18286.2552 | 0 | FFFFFFF5E2 | 476E | -3650 | 19231.878 | 22881.878
7400 | 1 | 41605 | 7521.66 | 312938664.3 | 1730976025 | 2 | 83544 | 14942.58 | 624164628.18 | 3489855746 | -0.30162 | 20070.4256 | 0 | FFFFFFF438 | 4E66 | -3700 | 21186.4076 | 24886.4076
7500 | 1 | 41337 | 7622.41 | 315087562.17 | 1708747569 | 2 | 82942 | 15144.07 | 628026226.47 | 3439723594 | -0.37593 | 23162.3456 | 0 | FFFFFFF151 | 5A7A | -3750 | 24572.0938 | 28322.0938
7600 | 1 | 41007 | 7724.18 | 316745449.26 | 1681574049 | 2 | 82344 | 15346.59 | 631833011.43 | 3390321618 | -0.30839 | 20370.4903 | 0 | FFFFFFF3F5 | 4F92 | -3800 | 21542.3872 | 25342.3872
7700 | 1 | 40683 | 7825 | 318344475 | 1655106489 | 2 | 81690 | 15549.18 | 635089924.26 | 3336680538 | -0.31117 | 20484.4446 | 0 | FFFFFFF3D9 | 5004 | -3850 | 21682.4601 | 25532.4601
7800 | 1 | 40331 | 7925.8 | 319655439.8 | 1626589561 | 2 | 81014 | 15750.8 | 637999914.8 | 3281696050 | -0.28636 | 19475.1318 | 0 | FFFFFFF4D1 | 4C13 | -3900 | 20591.95 | 24491.95
7900 | 1 | 39981 | 8027.46 | 320945878.26 | 1598480361 | 2 | 80312 | 15953.26 | 640601318.06 | 3225069922 | -0.29046 | 19640.227 | 0 | FFFFFFF4A8 | 4CB8 | -3950 | 20787.5327 | 24737.5327
8000 | 1 | 39646 | 8128.08 | 322245859.68 | 1571805316 | 2 | 79627 | 16155.54 | 643191737.94 | 3170285677 | -0.30036 | 20036.0816 | 0 | FFFFFFF445 | 4E44 | -4000 | 21237.5144 | 25237.5144

## Brick_3kv
Vset | HEX equivalent of Vcntrl value | [7 empty] | Float values |  | EEPROM Storage |  | Test
X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0
100 | 2158 | 215800 | 10000 | 2 | 100 | 2158 | 215800 | 10000 | 21.58 | 0 | 034AF7 | 0000 | 100 | 2158
200 | 4256 | 851200 | 40000 | 2 | 200 | 4256 | 851200 | 40000 | 21.28 | 0 | 033F40 | 0000 | 300 | 6384
300 | 6353 | 1905900 | 90000 | 2 | 300 | 6353 | 1905900 | 90000 | 21.1767 | 0 | 033B36 | 0000 | 500 | 10588.3333
400 | 8471 | 3388400 | 160000 | 2 | 400 | 8471 | 3388400 | 160000 | 21.1775 | 0 | 033B3E | 0000 | 700 | 14824.25
500 | 10567 | 5283500 | 250000 | 2 | 500 | 10567 | 5283500 | 250000 | 21.134 | 0 | 03398C | 0000 | 900 | 19020.6
600 | 12664 | 7598400 | 360000 | 2 | 600 | 12664 | 7598400 | 360000 | 21.1067 | 0 | 03387A | 0000 | 1100 | 23217.3333
700 | 14765 | 10335500 | 490000 | 2 | 700 | 14765 | 10335500 | 490000 | 21.0929 | 0 | 0337F0 | 0000 | 1300 | 27420.7143
800 | 16883 | 13506400 | 640000 | 2 | 800 | 16883 | 13506400 | 640000 | 21.1038 | 0 | 03385D | 0000 | 1500 | 31655.625
900 | 18981 | 17082900 | 810000 | 2 | 900 | 18981 | 17082900 | 810000 | 21.09 | 0 | 0337D4 | 0000 | 1700 | 35853
1000 | 21099 | 21099000 | 1000000 | 2 | 1000 | 21099 | 21099000 | 1000000 | 21.099 | 0 | 03382E | 0000 | 1900 | 40088.1
1100 | 23195 | 25514500 | 1210000 | 2 | 1100 | 23195 | 25514500 | 1210000 | 21.0864 | 0 | 0337AF | 0000 | 2100 | 44281.3636
1200 | 25315 | 30378000 | 1440000 | 2 | 1200 | 25315 | 30378000 | 1440000 | 21.0958 | -1.819e-12 | 03380E | 8000 | 2300 | 48520.4167
1300 | 27412 | 35635600 | 1690000 | 2 | 1300 | 27412 | 35635600 | 1690000 | 21.0862 | 0 | 0337AD | 0000 | 2500 | 52715.3846
1400 | 29532 | 41344800 | 1960000 | 2 | 1400 | 29532 | 41344800 | 1960000 | 21.0943 | 0 | 0337FE | 0000 | 2700 | 56954.5714
1500 | 31629 | 47443500 | 2250000 | 2 | 1500 | 31629 | 47443500 | 2250000 | 21.086 | 0 | 0337AB | 0000 | 2900 | 61149.4
1600 | 33747 | 53995200 | 2560000 | 2 | 1600 | 33747 | 53995200 | 2560000 | 21.0919 | 0 | 0337E6 | 0000 | 3100 | 65384.8125
1700 | 35845 | 60936500 | 2890000 | 2 | 1700 | 35845 | 60936500 | 2890000 | 21.0853 | 0 | 0337A4 | 0000 | 3300 | 69581.4706
1800 | 37963 | 68333400 | 3240000 | 2 | 1800 | 37963 | 68333400 | 3240000 | 21.0906 | 0 | 0337D9 | 0000 | 3500 | 73816.9444
1900 | 40082 | 76155800 | 3610000 | 2 | 1900 | 40082 | 76155800 | 3610000 | 21.0958 | 0 | 03380D | 0000 | 3700 | 78054.4211
2000 | 42178 | 84356000 | 4000000 | 2 | 2000 | 42178 | 84356000 | 4000000 | 21.089 | 0 | 0337CA | 0000 | 3900 | 82247.1
2100 | 44297 | 93023700 | 4410000 | 2 | 2100 | 44297 | 93023700 | 4410000 | 21.0938 | 0 | 0337FA | 0000 | 4100 | 86484.619
2200 | 46416 | 102115200 | 4840000 | 2 | 2200 | 46416 | 102115200 | 4840000 | 21.0982 | 0 | 033825 | 0000 | 4300 | 90722.1818
2300 | 48512 | 111577600 | 5290000 | 2 | 2300 | 48512 | 111577600 | 5290000 | 21.0922 | 0 | 0337E9 | 0000 | 4500 | 94914.7826
2400 | 50631 | 121514400 | 5760000 | 2 | 2400 | 50631 | 121514400 | 5760000 | 21.0963 | 0 | 033812 | 0000 | 4700 | 99152.375
2500 | 52750 | 131875000 | 6250000 | 2 | 2500 | 52750 | 131875000 | 6250000 | 21.1 | 0 | 033838 | 0000 | 4900 | 103390
2600 | 54867 | 142654200 | 6760000 | 2 | 2600 | 54867 | 142654200 | 6760000 | 21.1027 | 0 | 033852 | 0000 | 5100 | 107623.7308
2700 | 56965 | 153805500 | 7290000 | 2 | 2700 | 56965 | 153805500 | 7290000 | 21.0981 | 0 | 033825 | 0000 | 5300 | 111820.1852
2800 | 59084 | 165435200 | 7840000 | 2 | 2800 | 59084 | 165435200 | 7840000 | 21.1014 | 0 | 033846 | 0000 | 5500 | 116057.8571
2900 | 61202 | 177485800 | 8410000 | 2 | 2900 | 61202 | 177485800 | 8410000 | 21.1041 | 0 | 033861 | 0000 | 5700 | 120293.5862
3000 | 63321 | 189963000 | 9000000 | 2 | 3000 | 63321 | 189963000 | 9000000 | 21.1041 | 0 | 033861 | 0000 | 5900 | 124514.4138

## CTMon
Vset | HEX equivalent of Vcntrl value | [7 empty] | Float values |  | EEPROM Storage |  | Test
X | Y | X*Y | X*X | N | sum X | sum y | sum xy | sum xx | slope | offset | 3 BYTES Slope | 2 BYTES Offset | Xinput | Youtput
0 | 0 | 0 | 0
-102 | -100.1621 | 10216.5342 | 10404 | 2 | -102 | -100.1621 | 10216.5342 | 10404 | 0.98198 | 0 | 00265B | 0000 | 100 | 98.1981
-202 | -199.9592 | 40391.7584 | 40804 | 2 | -202 | -199.9592 | 40391.7584 | 40804 | 0.9899 | 0 | 0026AA | 0000 | 300 | 296.9691
-302 | -299.7075 | 90511.665 | 91204 | 2 | -302 | -299.7075 | 90511.665 | 91204 | 0.99241 | 0 | 0026C4 | 0000 | 500 | 496.2045
-401 | -400.4296 | 160572.2696 | 160801 | 2 | -401 | -400.4296 | 160572.2696 | 160801 | 0.99858 | 0 | 002701 | 0000 | 700 | 699.0043
-502 | -500.1568 | 251078.7136 | 252004 | 2 | -502 | -500.1568 | 251078.7136 | 252004 | 0.99633 | 0 | 0026EB | 0000 | 900 | 896.6955
-601 | -599.8701 | 360521.9301 | 361201 | 2 | -601 | -599.8701 | 360521.9301 | 361201 | 0.99812 | 0 | 0026FD | 0000 | 1100 | 1097.932
-701 | -699.7582 | 490530.4982 | 491401 | 2 | -701 | -699.7582 | 490530.4982 | 491401 | 0.99823 | 0 | 0026FE | 0000 | 1300 | 1297.6971
-800 | -800.4568 | 640365.44 | 640000 | 2 | -800 | -800.4568 | 640365.44 | 640000 | 1.0006 | 0 | 002715 | 0000 | 1500 | 1500.8565
-899 | -900.1516 | 809236.2884 | 808201 | 2 | -899 | -900.1516 | 809236.2884 | 808201 | 1.0013 | 0 | 00271C | 0000 | 1700 | 1702.1777
-1001 | -1000.796 | 1001796.796 | 1002001 | 2 | -1001 | -1000.796 | 1001796.796 | 1002001 | 0.9998 | 0 | 00270D | 0000 | 1900 | 1899.6128
-1101 | -1100.378 | 1211516.178 | 1212201 | 2 | -1101 | -1100.378 | 1211516.178 | 1212201 | 0.99944 | 0 | 00270A | 0000 | 2100 | 2098.8136
-1200 | -1201.11 | 1441332 | 1440000 | 2 | -1200 | -1201.11 | 1441332 | 1440000 | 1.0009 | 0 | 002719 | 0000 | 2300 | 2302.1275
-1300 | -1300.669 | 1690869.7 | 1690000 | 2 | -1300 | -1300.669 | 1690869.7 | 1690000 | 1.0005 | 0 | 002715 | 0000 | 2500 | 2501.2865
-1400 | -1401.345 | 1961883 | 1960000 | 2 | -1400 | -1401.345 | 1961883 | 1960000 | 1.001 | 0 | 002719 | 0000 | 2700 | 2702.5939
-1500 | -1500.791 | 2251186.5 | 2250000 | 2 | -1500 | -1500.791 | 2251186.5 | 2250000 | 1.0005 | 0 | 002715 | 0000 | 2900 | 2901.5293
-1600 | -1601.325 | 2562120 | 2560000 | 2 | -1600 | -1601.325 | 2562120 | 2560000 | 1.0008 | 0 | 002718 | 0000 | 3100 | 3102.5672
-1699 | -1700.884 | 2889801.916 | 2886601 | 2 | -1699 | -1700.884 | 2889801.916 | 2886601 | 1.0011 | 0 | 00271B | 0000 | 3300 | 3303.6593
-1799 | -1801.359 | 3240644.841 | 3236401 | 2 | -1799 | -1801.359 | 3240644.841 | 3236401 | 1.0013 | 0 | 00271D | 0000 | 3500 | 3504.5895
-1900 | -1901.851 | 3613516.9 | 3610000 | 2 | -1900 | -1901.851 | 3613516.9 | 3610000 | 1.001 | 0 | 002719 | 0000 | 3700 | 3703.6046
-1998 | -2001.278 | 3998553.444 | 3992004 | 2 | -1998 | -2001.278 | 3998553.444 | 3992004 | 1.0016 | 0 | 002720 | 0000 | 3900 | 3906.3985
-2100 | -2101.734 | 4413641.4 | 4410000 | 2 | -2100 | -2101.734 | 4413641.4 | 4410000 | 1.0008 | 0 | 002718 | 0000 | 4100 | 4103.3854
-2200 | -2202.181 | 4844798.2 | 4840000 | 2 | -2200 | -2202.181 | 4844798.2 | 4840000 | 1.001 | 0 | 002719 | 0000 | 4300 | 4304.2629
-2300 | -2301.542 | 5293546.6 | 5290000 | 2 | -2300 | -2301.542 | 5293546.6 | 5290000 | 1.0007 | 0 | 002716 | 0000 | 4500 | 4503.017
-2401 | -2401.902 | 5766966.702 | 5764801 | 2 | -2401 | -2401.902 | 5766966.702 | 5764801 | 1.0004 | 0 | 002713 | 0000 | 4700 | 4701.7657
-2501 | -2502.28 | 6258202.28 | 6255001 | 2 | -2501 | -2502.28 | 6258202.28 | 6255001 | 1.0005 | 0 | 002715 | 0000 | 4900 | 4902.5078
-2602 | -2602.485 | 6771665.97 | 6770404 | 2 | -2602 | -2602.485 | 6771665.97 | 6770404 | 1.0002 | 0 | 002711 | 0000 | 5100 | 5100.9506
-2702 | -2701.896 | 7300522.992 | 7300804 | 2 | -2702 | -2701.896 | 7300522.992 | 7300804 | 0.99996 | 0 | 00270F | 0000 | 5300 | 5299.796
-2802 | -2802.189 | 7851733.578 | 7851204 | 2 | -2802 | -2802.189 | 7851733.578 | 7851204 | 1.0001 | 0 | 002710 | 0000 | 5500 | 5500.371
-2903 | -2902.368 | 8425574.304 | 8427409 | 2 | -2903 | -2902.368 | 8425574.304 | 8427409 | 0.99978 | 0 | 00270D | 0000 | 5700 | 5698.7591
-3000 | -3002.853 | 9008559 | 9000000 | 2 | -3000 | -3002.853 | 9008559 | 9000000 | 1.001 | 0 | 002719 | 0000 | 5900 | 5905.6109